Załącznik nr 1 –   do ZO-25/19/BD

Opis przedmiotu zamówienia

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa

| 1 | Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 (potwierdzenie spełniania normy wydane przez niezależne laboratorium np. Health Protection Agency, UK) |
| --- | --- |
| 2 | Wyposażona w filtry absolutne o skuteczności 99,999% dla cząstek 0,1 µm do 0,3 µm zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644. |
| 3 | Szerokość wewnętrzna komory minimum 1220 mm. |
| 4 | Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1350 mm. |
| 5 | Wysokość wewnętrzna komory > 650 mm. |
| 6 | Głębokość wewnętrzna komory ≥ 580 mm. |
| 7 | Szyba frontowa - ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana). |
| 8 | Ściany boczne transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia mediów – po 2 szt. na stronę. |
| 9 | Komora wyposażona w silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. |
| 10 | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów. |
| 11 | Panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV - umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. - wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %. - wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w %. - przyciskami funkcyjnymi oznaczonymi czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: wł/wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. |
| 12 | Oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1400 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |
| 12 | Poziom emitowanego hałasu < 54 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 |
| 13 | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |
| 14 | Wyposażenie: - na stałe zamontowana – w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu - 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na bocznej ścianie. - blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania - statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej. - podłączenie próżni |
| 15 | Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną. |
| 16 | Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii. |
| 17 | Kontrola dostępu do menu urządzenia z identyfikacją użytkownika dla administratora i operatora. |
| 18 | Pobór mocy ≤ 160W |
| 19 | Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera |
| 20 | Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. |
| 21 | Zasilanie 230V/50Hz |
| 23 | Gwarancja 36 miesięcy od dostawy/instalacji |