**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 6 – sterylne obłożenie pola operacyjnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | |  | | --- | | **Sterylne uniwersalne obłożenie pola operacyjnego, jednorazowego użytku,** wykonane z dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu włókniny chłonnej polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, o gramaturze min. 56g/m2, chłonności zestawu obłożeń pacjenta min 2,5L płynu, odporności na przenikanie cieczy min 250cmH2O. Laminat przebadany pod kątem braku cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5 lub równoważną. Zgodny z normą EN 13795-1, 2, 3 lub równoważną. Przebadany na zgodność z PN EN ISO 22610 lub równoważną w zakresie przenikania drobnoustrojów na mokro. Czystość mikrobiologiczna dla powierzchni krytycznych max 30 cfu/dm² wg PN EN ISO 11737-1, lub równoważną. Serwety oznaczone piktogramem wskazującym ułożenie na pacjencie; w składzie: | | a) serweta sterylna górna szerokość: min 170 cm x długość: min 180 cm (z przylepcem o szerokości 5cm i długości 90cm na środku dłuższego boku) - 1 szt. | | b) serweta sterylna dolna, szerokość min 150 cm x długość min 240 cm (z przylepcem o szerokości 5cm i długości 90cm na środku krótszego boku) - 1 szt. | | c) serweta sterylna boczna, szerokość: min 75 cm x długość: min 90cm (z przylepcem o szerokości 5cm na dłuższym boku) - 2 szt. | | d) medyczna taśma samoprzylepna do mocowania przewodów 9cm (+/- 1 cm) x 50 cm (+/- 1 cm)- 1szt. | | e) serweta sterylna, na stolik podstawowy na narzędzia, stanowiąca zawinięcie zestaw, min 150 cm x 190 cm- 1 szt. | | f) przykrycie sterylne stolika Mayo składane teleskopowo do środka (typu „worek") szerokość min 80 cm x długość: min 145 cm z wiskozową warstwą chłonną min 85x75cm - 1 szt. | | g) serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40 cm x 20 cm - 2szt | | Zestaw pakowany w opakowanie sterylizacyjne typu blister papierowo-foliowy, zaopatrzone w nie mniej niż 2 metki (lub 1 metka dwudzielna) przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób). | | zestaw | 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, nieodpłatnych próbek do pozycji 1: 3 zestawy.**

**Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**

**2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**