Załącznik nr 2.6a do SWZ, TP-30/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Macerator 1 szt. wraz filtrem do wody i materiałami eksploatacyjnymi

Dla: Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych OPK 124

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE opisać/potwierdzić (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |
|  | MACERATOR – 1 szt. z filtrem do widy | TAK |  |
|  | Urządzenie do utylizacji wszystkich naczyń i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej (kaczki, baseny, miski nerkowate itp.) i usuwania do kanalizacji razem z wydzielinami ludzkimi. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia autodezynfekcji standardowej i rozszerzonej | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji stopnia dezynfekcji (minimum 3 stopnie ) | TAK |  |
|  | Minimum 3 tryby dezynfekcji | TAK |  |
|  | Długość cyklu maceracji regulowana pomiędzy 5-15 min. | TAK |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą przycisku nożnego. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego. | TAK |  |
|  | Przycisk ON/OFF na panelu głównym dostępnym od góry urządzenia. | TAK |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start" po zamknięciu pokrywy. | TAK |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |
|  | Wbudowana szafka na środek dezynfekujący dostępna od frontu. | TAK |  |
|  | Wbudowana szafka od frontu na środek dezynfekujący o pojemności do 5 L oraz środki neutralizujące o pojemności do 100 ml. | TAK |  |
|  | System min. 6 noży tnących, nie wymagających ostrzenia z dożywotnia gwarancją | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji | TAK |  |
|  | Moc silnika minimum 1100 W | TAK, podać |  |
|  | Moc pompy minimum 550 W | TAK |  |
|  | Wsad na minimum 3 pojemniki w jednym cyklu (np. 3 baseny/3 kaczek/6 miski nerkowe) | TAK |  |
|  | Rama, obudowa, pokrywa, komora wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Czujnik zamknięcia pokrywy | TAK |  |
|  | Regulowane zużycie wody i czas maceracji w zależności od ilości macerowanych naczyń | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę minimum 6 L | TAK, podać |  |
|  | Zużycie wody na cykl maksymalnie 30 L | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz informujący o ewentualnych błędach w tym: - blokada pompy - blokada odpływu - wyciek płynów - otwarcie pokrywy | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego: - otwarcia pokrywy w przypadku awarii - odprowadzenia wody | TAK |  |
|  | Wraz z maceratorem zostanie dostarczony pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych w ilości: - kompletny i kompatybilny płyn dezynfekujący - 1 opakowanie - kompletny i kompatybilny płyn neutralizujący zapachy – 1 opakowanie - 50 szt. basenów - 100 szt. kaczek - 100 szt. misek nerkowych Pakiet startowy mat. eksploatacyjnych w tym płyny, uwzględniony w załączniku nr 2.6 do SWZ – Formularzu Cenowym | TAK |  |
|  | Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maceratora na podstawie zamówień częściowych w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy: - kompletne i kompatybilne płyny dezynfekujące oraz neutralizujące zapachy (ilość i rodzaj określone w Formularzu cenowym) - 950 szt. basenów - 900 szt. kaczek - 900 szt. misek nerkowych | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość 55 cm | TAK, podać |  |
|  | Posadowienie urządzenia w sposób mobilny na kołach z blokadą wraz z podłączeniem umożliwiającym przesunięcie urządzenia np. gumowy wąż. Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu na stałe. | TAK |  |
|  | Minimalny stopień ochrony potwierdzony certyfikatem - IPX4 | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie prądowe minimum 16A | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max. 70 dba | TAK |  |
|  | Waga max. 110 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 220/230V | TAK |  |
|  | Zamawiający potwierdza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dopływ wody zimnej instalacji PIB-NIO to rurka zasilająca o średnicy ¾” | TAK |  |
|  | Zamawiający potwierdza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że odpływ instalacji PIB-NIO to 50 Φ | TAK |  |
|  | Zamawiający potwierdza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Zawór odcinający instalacji PIB-NIO jest zainstalowany. | TAK |  |
|  | Urządzenie do utylizacji wszystkich naczyń i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej (kaczki, baseny, miski nerkowate itp.) | TAK |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: MACERATOR 1 szt., DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”, po przeprowadzonym szkoleniu. | TAK, podać |  |
|  | Termin przydatności do użycia dla płynów kompatybilnych z maceratorem - minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały w/w protokołów wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Sekcji Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | W razie konieczności wykonania naprawy poza miejscem prowadzenia działalności Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z transportem. | TAK |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności, wykonywanych testów bezpieczeństwa etc. przy czym zamawiający zastrzega, iż personel Instytutu nie wykonuje żadnych czynności serwisowych w trakcie trwania gwarancji. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do SGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe techniczne dla co najmniej 1 pracownika Sekcji Gospodarki Aparaturowej przed oddaniem do eksploatacji sprzętu dotyczące konserwacji i przeglądów technicznych. |  |  |
|  | Instruktaż zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika uprawniającym do przeprowadzenia przeglądów technicznych po upływie okresu gwarancji. |  |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: - Zgodny z wzorem umowy:Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru, Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia, uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (SEKCJA GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przekazania wskazanej w umowie osobie lub dostarczona do Sekcji Gospodarki Aparaturowej: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał potwierdzony przez użytkownika przy instalacji sprzętu), - Zgodny z wzorem umowy Protokół zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru, - Zgodny z wzorem umowy Protokół uczestnictwa w szkoleniu - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - deklaracja zgodności CE, katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora, (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (deklaracja zgodności CE) | TAK |  |
|  | katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy oferowanego produktu, z oznaczeniem punktów potwierdzających wymagane parametry | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania WOD/KAN, elektryczne) | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 7 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Sekcja Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Sekcja Gospodarki Aparaturowej - Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Endokrynnych - Sekcja Elektryczna - Sekcja Instalacji Sanitarnych | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę