Załącznik nr 2.5a do SWZ, TP-30/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Cieplarka inkubator CO2 1szt.

Dla: Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE CIEPLARKA INKUBATOR CO2 |  |  |  |
|  | Pojemność: min. 230 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Płaszcz powietrzny. | Tak |  |
|  | Zakres nastawy temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C | Tak, Podać |  |
|  | Zakres nastawy stężenia CO2: 0% do 20%. Wilgotność utrzymywana na stałym poziomie 95%RH (±5%) | Tak |  |
|  | Podwójny czujnik IR stężenia CO2 | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe, szklane drzwi wewnętrzne, otwierane dla każdej półki | tak |  |
|  | Liczba półek: 4szt. | Tak |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, otwarcia drzwi, zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów pracy, transfer danych na pamięć USB. | Tak |  |
|  | System dekontaminacji wnętrza oparami nadtlenku wodoru. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (SxGxW): min 700x700x900mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne(SxGxW): min 640x500x700mm | Tak, podać |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: CIEPLARKA INKUBATOR CO2

| I. | GWARANCJA I SERWIS |  | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 36 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”, po przeprowadzonym szkoleniu. |  | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Sekcji Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca przyjmuje do wiadomości że Sekcja Gospodarki Aparaturowej zatwierdzi poprawność realizacji dostawy i instalacji w terminie 2 dni, jednak nie wcześniej niż po akceptacji wszystkich komórek odpowiedzialnych za realizację zamówienia od strony Zamawiającego (w tym Kliniki i Zakłady NIO-PIB wg. wskazań) oraz po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji. |  | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. |  | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. |  | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. |  | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. |  | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. |  | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). |  | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). |  | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Sekcji Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. |  | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia |  | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. |  | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. |  | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. |  | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. |  | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. |  | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem |  | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do SGA lub bezwzględnie dołączona do faktury |  | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawcadostarczy do Zakładu Mikrobiologii Klinicznej następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) |  | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (SEKCJA GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - deklaracja zgodności CE, katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora, (kopia lub wersja PDF) |  | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
|  | oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (deklaracja zgodności CE) |  | TAK |  |
|  | katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy oferowanego produktu, z oznaczeniem punktów potwierdzających wymagane parametry |  | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. elektryczne, specjalistyczne podłączenia, sieć komputerowa LAN) | TAK |  |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać |  | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 7 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Sekcja Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Sekcja Gospodarki Aparaturowej - Zakładu Mikrobiologii Klinicznej - Sekcja Elektryczna | TAK |  |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę