FORMULARZ  CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dozownik do tlenu mocowany do punktu poboru bez nawilżacza Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Producent /firma					………………………………………...

Kraj pochodzenia 					.............................................

Oferowany model / typ sprzętu     			………………………..…….............

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.)		               ………………………………..………..

| L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANY | OFEROWANY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA: dozownik do tlenu mocowany do punktu poboru bez nawilżacza– 1szt. |  |  |  |  |
| 1. | Dozownik do tlenu – 1 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Dozownik z przepływomierzem do gniazd ściennych. | TAK |  |  |
| 3. | Przystosowany do pracy z gniazdem typu AGA. | TAK |  |  |
| 4. | Ciśnienie robocze zasilania tlenem 0,1 – 0,6 MPa (+/- 10%). | TAK, podać |  |  |
| 5. | Zakres regulowanego przepływy O2 0 – 30 l/min. (+/- 10%). | TAK, podać |  |  |
| 7. | Płynna regulacja przepływu za pomocą pokrętła | TAK |  |  |
| 8. | Wejście gwint UNF 9/16 | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość podłączenia nawilżacza wielorazowego lub jednorazowego | TAK |  |  |
| 8. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych, prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. | TAK |  |  |
| L.p. | GWARANCJA |  |  |  |
| 9. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty przekazania sprzętu do użytkowania na oddziale NIO – PIB. | TAK, podać |  |  |
| L.p. | INNE |  |  |  |
| 10. | Oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |  |
| 11. | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające/określające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi). Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |
| L.p. | WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY |  |  |  |
| 12. | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia – do 28 dni od zawarcia umowy. | TAK |  |  |

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofert