Załącznik nr 2.3a  do SWZ, TP-105/23/KK

CZĘŚĆ NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej (napraw, przeglądów, konserwacji) 3 sztuk separatorów komórkowych systemu, posiadanych i użytkowanego przez Zamawiającego, tj. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia  2022 r. – przez okres 12 miesięcy.

DEFINICJE

USŁUGI SERWISOWE – zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania Sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i zwiększenia jego żywotności tj. wykonywanie okresowych Przeglądów i Konserwacji, usuwanie Awarii/Usterek oraz zapewnienie dostawy oryginalnych części o odpowiednich parametrach wraz z ich wymianą.

NAPRAWA – doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej Sprzętu, poprzez usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonej Awarii/Usterki Sprzętu przy użyciu nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie z zaleceniami producenta Sprzętu.

PRZEGLĄD – kontrola stanu technicznego oraz bezpieczeństwa Sprzętu, wykonywana z częstotliwością i zakresem zgodnym z instrukcjami i zaleceniami producenta, której celem jest określenie sprawności badanego Sprzętu, w tym m.in. ustalenie stopnia zużycia jej poszczególnych elementów. Pozytywny wynik przeglądu technicznego pozwala dopuścić badany Sprzęt do eksploatacji.

KONSERWACJA – czynności poprzedzające przegląd techniczny w tym czyszczenie elementów sprzętu, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.), zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi sprzętu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie), wymaganych przez producenta parametrów.

SPRZĘT – separatory komórkowe typu AMICUS prod. FENWAL, określone w Załączniku nr …. do SWZ – Formularz cenowy, znajdujący się w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego Zamawiającego.

AWARIA - stan niesprawności Sprzętu lub urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu, wynikający z przyczyn tkwiących w Sprzęcie, który uniemożliwia wykorzystanie Sprzętu do świadczenia usług medycznych przez Zamawiającego

USTERKA – stan niesprawności Sprzętu, określający niepełną funkcjonalność Sprzętu, który umożliwia jego eksploatację z zachowaniem wymaganych parametrów jakościowych, pomimo występujących dysfunkcji pewnych elementów Sprzętu lub współpracującego z nią oprogramowania i systemów komputerowych zgodnie z zapisami instrukcji obsługi, bezpieczny dla Pacjenta i Użytkownika;

RAPORT SERWISOWY - dokument potwierdzający wykonanie usługi serwisowej, zawierający co najmniej daty wykonania tej usługi, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał tę usługę, opis wykonanych czynności, wyniki i uwagi dotyczące Sprzętu oraz kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności (jeżeli jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku, gdy raport serwisowy dotyczy przeglądu i/lub kalibracji, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wpisać jego termin ważności.

DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

UŻYTKOWNIK - personel medyczny, personel techniczny obsługujący Sprzęt Zamawiającego, posiadający wymagane przeszkolenie, zapewniające właściwą obsługę Sprzętu.

CZAS NAPRAWY - czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii/Usterki przez Zamawiającego do momentu usunięcia Awarii/Usterki.

CZAS REAKCJI – oznacza czas mierzony od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia działań przez Wykonawcę zmierzających do ustalenia przyczyn Awarii Sprzętu.

UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU – przekazanie Wykonawcy Sprzętu celem realizacji Usługi. W przypadku Awarii jest to moment zgłoszenia Awarii Wykonawcy, w przypadku Usterki moment faktycznego umożliwienia Wykonawcy korzystania ze Sprzętu celem usunięcia Usterki, o którym każdorazowo, w przypadku wystąpienia Usterki, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, wskazując datę i godzinę Udostępnienia Sprzętu.

| Lp. | Wymagany zakres oraz opis świadczenia usług | Wartość wymagana | WYPEŁNIA WYKONAWCA- potwierdzenie wymaganych warunków lub rozwiązania równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| Postanowienia ogólne |  |  |  |
|  | Realizacja usług serwisowych zgodnie ze specyfikacją producenta w celu utrzymania Sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej. | TAK |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania, zgodnie z wymaganiami producenta Sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonywanie okresowych Przeglądów, Konserwacji i/lub Kalibracji, zgodnie z zaleceniami producenta Sprzętu. | TAK |  |
|  | Naprawy Sprzętu wymagające oraz niewymagające wymiany części w przypadku wystąpienia usterek i awarii uniemożliwiających poprawne funkcjonowanie sprzętu. | TAK |  |
|  | Potwierdzeniem wykonania usługi serwisowej będzie raport serwisowy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do paszportu technicznego Sprzętu określający status Sprzętu: „sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny (podać powód niesprawności oraz możliwości jej usunięcia”), bądź przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia Sprzętu z eksploatacji. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej obustronnie podpisany oryginał raportu serwisowego (Zamawiający dopuszcza pozostawienie oryginału raportu serwisowego u Użytkownika Sprzętu) oraz dostarczyć jego skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dga@nio.gov.pl w terminie do 5 dni roboczych od daty wykonania usługi. | TAK |  |
|  | Udzielanie porad, instrukcji i informacji z zakresu bieżącej obsługi sprzętu użytkownikom sprzętu Zamawiającego (tj. osobom posiadającym wymagane przeszkolenie zapewniające właściwą obsługę sprzętu), w miejscu instalacji oraz w ramach konsultacji telefonicznych. Udzielanie porad, instrukcji i informacji z zakresu bieżącej obsługi sprzętu będzie świadczone przez inżynierów serwisu wykonawcy przy wykonywaniu naprawy lub przeglądu. | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisowe w miejscu użytkowania Sprzętu. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania ww. usługi w siedzibie serwisu Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia pokryje Wykonawca. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi serwisowe dotyczące sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa, w szczególności zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, w szczególności określonymi w Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej. | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada wiedzę, umiejętności oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje do należytego i profesjonalnego wykonania usług serwisowych. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że posiada pełną dokumentację serwisową oraz schematy naprawcze Sprzętu i kody serwisowe. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji usług serwisowych. | TAK |  |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego sprzętu, dopuszczających go do użytkowania. | TAK |  |
|  | Jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja sprzętu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw. | TAK |  |
|  | Usługi serwisowe Sprzętu będą zapewnione w dni robocze w godz. 8:00-16:00. | TAK |  |
| PRZEGLĄDY I KONSERWACJE |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy Przeglądów, Konserwacji i/lub Kalibracji bez wzywania przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z zaleceń producenta i w uzgodnieniu z bezpośrednim Użytkownikiem Sprzętu u Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Uzgodniony z użytkownikiem Sprzętu harmonogram przeglądów Wykonawca dostarczy do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w formie papierowej lub mailowo na adres dga@pib-nio.pl w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |
|  | Za terminową realizację przeglądów/konserwacji/kalibracji odpowiada Wykonawca |  |  |
|  | Zakres wykonywanego Przeglądu/Konserwacji/Kalibracji musi być zgodny z zaleceniami producenta sprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do przeprowadzenia przeglądów/konserwacji/kalibracji. | TAK |  |
| NAPRAWY |  |  |  |
|  | O każdym przypadku awarii lub usterki sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w dni robocze w godz. 8:00-16:00 | TAK, Podać | Tel. ……………………. e-mail: ………………. |
|  | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do diagnozowania i usuwania usterek i awarii, jakie wystąpią w działaniu sprzętu. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie Awarii/Usterki – 72 godz. Jeżeli koniec terminu przystąpienia do usunięcia Awarii lub Usterki przypada po godz. 16:00 w Dniu Roboczym lub w dniu innym niż Dzień Roboczy, termin upływa o godz. 8:00 następnego dnia, który jest Dniem Roboczym. | TAK |  |
|  | Czas naprawy w przypadku, gdy usunięcie Awarii/Usterki nie wymaga wymiany części – 4 dni robocze; Czas naprawy w przypadku, gdy usunięcie Awarii/Usterki wymaga wymiany części (w tym sprowadzenia części spoza granic Polski) – 14 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy może ulec wydłużeniu do 25 dni roboczych w przypadku dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego tej samej klasy lub wyższej w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia Awarii/Usterki |  |  |
|  | Kontrola funkcjonalności Sprzętu po każdej wykonanej naprawie. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 2 naprawach tego samego elementu sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
| CZĘŚCI ZAMIENNE |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostawy fabrycznie nowych i w oryginalnych opakowaniach części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, oraz gwarantuje utylizację zużytych lub wymienionych części. | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy sprzętów zalecanych i dopuszczanych przez producenta. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dga@nio.gov.pl skan raportu serwisowego z wykonanej usługi przeglądu /naprawy /konserwacji w terminie 5 dni roboczych od daty realizacji usługi. | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę