FORMULARZ  CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 4

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor tkankowy Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | pH-metr Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup procesora tkankowego wraz z pH-metrem.

Dla: Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów OPK-324

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2021): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PROCESOR TKANKOWY |  | WYMAGANY | OFEROWANY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przeznaczony do deparafinizacji preparatów tkankowych, wstępnej obróbki preparatów FISH, rutynowych barwień stosowanych laboratorium. |  | TAK |  |  |
|  | Aparat o wymiarach zbliżonych do 80 cm x 60 cm x 55 cm (SxGxW) . |  | TAK |  |  |
|  | Aparat o wadze nie większej niż 115 kg. |  | TAK |  |  |
|  | Do umieszczenia na stole |  | TAK |  |  |
|  | Obudowa aparatu opływowa, bez ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić rękawice. |  | TAK |  |  |
|  | System jest kontrolowany przez komputer PC. |  | TAK |  |  |
|  | System operacyjny Windows 8.1 lub nowszy. |  | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy. |  | TAK |  |  |
|  | System wymaga wprowadzenia informacji na temat stosowanego basenu w danym cyklu przed uruchomieniem programu. |  | TAK |  |  |
|  | System otwarty z możliwością załadowania odczynników różnych producentów. |  | TAK |  |  |
|  | System umożliwia przetwarzanie od 1 do 50 slajdów z naniesionymi preparatami pochodzącymi z różnych rodzajów tkanek w jednym cyklu. |  | TAK |  |  |
|  | Model powinien obsługiwać różne wielkości serii z odpowiednimi objętościami zużywanych odczynników w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego: do 10 preparatów na cykl: max. 150 ml odczynników/basen do 20 preparatów na cykl: max. 250 ml odczynników/basen do 50 preparatów na cykl: max. 500 ml odczynników/basen |  | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w minimum 15 basenów na odczynniki: z czego minimum 12 pracuje w temperaturze pokojowej, 2 baseny które można podgrzać do temperatury 80°C oraz 1, który można podgrzać do temperatury 30-40°C i utrzymywać preparaty w tej temperaturze ±3°C. |  | TAK |  |  |
|  | Zbiorniki na odczynniki zaprojektowane na objętość płynu do 600 ml i mają wymiary pozwalające na zanurzenie koszyków w pełni załadowanych szkiełkami. |  | TAK |  |  |
|  | Zbiorniki niepodgrzewane przystosowane do umieszczenia w nich m.in.: Hemo-De, etanol, metanol, 0,2N HCL, 2xSSC, 10% formalina, 1xPBS, zrównoważony roztwór soli Hanksa, trypsyna, barwniki Leishmana. |  | TAK |  |  |
|  | Zbiorniki podgrzewane są przystosowane do umieszczenia w nich m.in. 2xSSC (do 80°C), roztworów proteazy (do 40°C); zbiorniki zawierają zdejmowane pokrywy. |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyjmowania zbiorników na odczynniki z aparatu w celu czyszczenia i napełnienia ich odczynnikami. |  | TAK |  |  |
|  | Koszyki przeznaczone na szkiełka mikroskopowe o standardowych wymiarach (szer. 25-26 mm, długość 75-76 mm, grubość 0,9-1,2 mm). |  | TAK |  |  |
|  | Koszyki na preparaty można wyjąć z aparatu w celu załadunku szkiełek. |  | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w stację suszenia preparatów. |  | TAK |  |  |
|  | System posiada wgrane protokoły oraz istnieje możliwość zaprogramowania własnych protokołów bez wnoszenia dodatkowej opłaty do producenta. |  | TAK |  |  |
|  | System uruchomi cykl w momencie osiągnięcia żądanych temperatur przez wszystkie odczynniki na pokładzie aparatu. |  | TAK |  |  |
|  | System zapewnia wizualną informację o aktualnych temperaturach odczynników, lokalizacji koszyka na ekranie monitora. Dodatkowo wyświetlany jest czas pozostały do ukończenia procesu. |  | TAK |  |  |
|  | System posiada zabezpieczenie w postaci „niezamkniętych drzwi”, które uniemożliwia pracę systemu. |  | TAK |  |  |
|  | Pokrywa systemu unoszona do góry, z zawiasami pozwalającymi na pozostawienie otwartych drzwi do czasu załadowania wszystkich basenów i koszyków. |  | TAK |  |  |
|  | Robot pozycjonujący zatrzyma się w przypadku napotkania przeszkody i nie uruchomi się do czasu jej usunięcia. Zdarzenie zostanie wyświetlone na ekranie monitora. |  | TAK |  |  |
|  | System posiada okap zabezpieczający przed oparami, który można podłączyć do urządzeń odprowadzających opary lub alternatywnie do filtra węglowego. |  | TAK |  |  |
|  | Skrzynka na filtr węglowy z 1 szt. wkładu wymiennego. |  | TAK |  |  |
| II | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PH-METR |  |  |  |  |
|  | Ph-metr stołowy wraz z zestawem buforów do kalibracji. |  | TAK |  |  |
|  | Ph-metr z uniwersalnym czujnikiem do pomaru pH i temperatury. |  | TAK |  |  |
|  | Precyzja pomiaru pH ± 0,2. |  | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość pH 0,01. |  | TAK |  |  |
|  | zakres temperatury -30 do +130°C. |  | TAK |  |  |
|  | Ramię elektrody ułatwiające umieszczenie czujnika. |  | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy. |  | TAK |  |  |
|  | Intuicyjne menu w języku angielskim i/lub polskim. |  | TAK |  |  |
|  | W zestawie saszetki do wstępnej kalibracji. |  | TAK |  |  |
|  | Zestaw buforów do kalibracji, konserwacji, czyszczenia i przetrzymywania elektrody. |  | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na procesor tkankowy. |  | TAK |  |  |
| III | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. |  | TAK, podać |  |  |
|  | Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. |  | TAK |  |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie |  | TAK, podać | Firma/ Imię i Nazwisko :…. tel:..... / email…… |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). |  | TAK TAK TAK – jeśli dotyczy Dotyczy/ nie dotyczy |  |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu. |  | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. |  | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. |  | TAK |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. |  | TAK |  |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny. |  | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. |  | TAK |  |  |
|  | Lista serwisów po gwarancyjnych. |  | TAK, podać | Firma/ Imię i Nazwisko :…. tel:..... / email…… |  |
| IV | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 5 osób) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |  |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |  |  |
| V | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -kartę gwarancyjną, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, -instrukcję obsługi konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji, -uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974(jeśli dotyczy) - protokół zdawczo-odbiorczy z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) (jeśli dotyczy) | TAK, jeśli dotyczy |  |  |  |
| VI | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |  |
|  | Zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 974) | TAK |  |  |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające/określające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi). Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |  |
| VII | WARUNKI DOSTAWY |  |  |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, szkolenie uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika) – do 84 dni od zawarcia umowy. | TAK |  |  |  |
|  | Dostawa sprzętu w siedzibie Użytkownika potwierdzone zostanie protokołem odbioru zdawczo-odbiorczym. | TAK |  |  |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę