FORMULARZ  CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem poniżej w tabeli | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej – 1 zestaw

Dla: Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych OPK 206

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA DO DETEKCJI ZIELENI INDOCYJANINOWEJ |  |  |  |
|  | Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej -1szt. | TAK |  |
|  | Urządzenie składa się z kompatybilnych ze sobą podzespołów: - system zarządzania danymi medycznymi - kamera do zabiegów otwartych - kamera do zabiegów laparoskopowych - Monitor medyczny - optyki i światłowody - optyki i światłowody do zieleni - insuflator z funkcją oddymiania - źródło światła LED - wózek jezdny - pompa laparoskopowa - monitor asysty z bezprzewodową transmisją sygnału | TAK |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi – 1 szt. | TAK |  |
|  | dotykowy panel co najmniej 8”, kolorowy z wyświetlaczem TFT LCD | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w porty USB 3.0 i USB 2.0 do podłączenia urządzeń | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK |  |
|  | Wbudowana lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: - wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), - pamięć USB, iPad, - lokalizacje sieciowe | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności co najmniej IPX0 | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany twardy dysk o pojemności co najmniej 1Tb z funkcją zapisu automatycznego | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK |  |
|  | Kamera do zabiegów otwartych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Konsola video procesora ze zintegrowanym źródłem światła | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w: zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz diodę lasera NIR | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnału wideo: HD-SDI, 3G-SDI, DVI | TAK, podać |  |
|  | Format HD: HD-SDI 1080i 59.94 / 3G-SDI 1080p 59.94 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu co najmniej 1920x1080 | TAK, podać |  |
|  | Konsola video procesora umożliwiająca współpracę z głowicą kamery endoskopowej i głowicą kamery dedykowaną do zabiegów klasycznych | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania co najmniej 4 profili użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie światła białego oraz 3 trybach obrazowania fluorescencyjnego: - tryb nakładania koloru zielonego na obraz światła białego - tryb obrazu fluorescencji NIR w skali szarości - tryb obrazu białego światła wyświetlanego w skali szarości z obrazowaniem fluorescencyjnym NIR, nałożonym na skalę kolorów - odzwierciedla gradientowo wysycenie barwnika w tkankach | TAK |  |
|  | Rękaw do zabiegów otwartych na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w przetworniki wysokiej rozdzielczości w technologii CMOS | TAK |  |
|  | Dedykowany uchwyt umożliwiający zamocowanie głowicy kamery do stołu operacyjnego | TAK |  |
|  | Kamera do zabiegów laparoskopowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK |  |
|  | Wodoszczelna głowica kamery | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery co najmniej 4K UHD | TAK, podać |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu | TAK |  |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne do laparoskopii i mikroskop | TAK |  |
|  | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | TAK |  |
|  | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe o rozdzielczość 1080p (HDTV) i 4K UHD (3840 x 2160) | TAK, podać |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Monitor medyczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny co najmniej 32” | TAK, podać |  |
|  | Ekran panoramiczny | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu co najmniej 4096x2160 | TAK, podać |  |
|  | Optyki laparoskopowe – 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa kompatybilna z dedykowaną jednostką centralną systemu | TAK |  |
|  | Optyka minimum dwukanałowa, z widmem transmisji widzialnego światła białego oraz widmem bliskiej podczerwieni NIR w HD | TAK |  |
|  | Endoskop o średnicach 5.5mm i 10mm, kącie do wyboru 0°, 30° | TAK |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej FULL HD | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilność z emisją NIR | TAK |  |
|  | Kratki do sterylizacji optyk laparoskopowych | TAK |  |
|  | Laser – 1 szt. | TAK |  |
|  | Laserowe źródło światła wzbudzające efekt fluorescencji o długości fali co najmniej 800 nm | TAK, podać |  |
|  | Klasa I BF | TAK |  |
|  | Optyki i światłowody | TAK |  |
|  | Kompatybilne z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Łączenia laserowe oraz szkiełka szafirowe na końcach optyki zapewniające jej długą żywotność | TAK |  |
|  | Ogniskowa 28-180mm dla optyk 10mm | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza 328mm; 10.00 (+/- 0.1mm) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
|  | Światłowody kompatybilne z oferowanymi optykami- 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyki i światłowody do zieleni |  |  |
|  | Umożliwiające wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni | TAK |  |
|  | Wymiary optyki: 10mm | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia optyki 30° | TAK |  |
|  | Światłowód wyposażony w sensor informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu | TAK |  |
|  | Funkcja zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Światłowody kompatybilne z oferowanymi optykami umożliwiające wizualizację z użyciem ICG | TAK |  |
|  | Insuflator z funkcją oddymiania | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji co najmniej 1-30mmHg | Tak, podać |  |
|  | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2 | TAK |  |
|  | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK |  |
|  | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji | TAK |  |
|  | Funkcja podgrzewania gazu | TAK |  |
|  | Tryby pracy insuflatora obejmujące: - standardową laparoskopię - insuflację małych przestrzeni | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | TAK |  |
|  | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem – 50 szt. | TAK |  |
|  | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | TAK |  |
|  | Żywotność LED min 60 000 godzin | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni | TAK |  |
|  | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | TAK |  |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródoperacyjne podświetlanie moczowodów | TAK |  |
|  | Wózek jezdny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kompatybilny wózek aparaturowy, pozwalający na instalację elementów systemu | TAK |  |
|  | Ramię monitora umieszczone centralnie, o długości 650 mm | TAK, podać |  |
|  | Pompa laparoskopowa | TAK |  |
|  | Praca pompy w co najmniej 3 trybach przepływu: - niskim (2 l/min) - średnim (3 l/min) - wysokim (4 l/min) | TAK, podać |  |
|  | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę | TAK |  |
|  | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Końcówka ssąco/płucząca kompatybilna z drenami do pompy | TAK |  |
|  | Dreny jednorazowe do pompy | TAK |  |
|  | Monitor asysty z bezprzewodową transmisją sygnału | TAK |  |
|  | Monitor 32 cale, panoramiczny | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwości pracy systemu bezprzewodowego: Od 5,170 GHz do 5,850 GHz | TAK |  |
|  | Antena 5x4 MIMO | TAK |  |
|  | Nadajnik: Cyfrowe wejścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Cyfrowe wyjścia wideo: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |
|  | Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080 przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60 kl./s | TAK |  |
|  | Odbiornik: Cyfrowe wejścia/ wyjścia wideo: Wyjście: Jedno złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | TAK |  |
|  | Statyw kompatybilny z monitorem asysty z bezprzewodową transmisją sygnału | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 974) | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 10 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Dział Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Dział Gospodarki Aparaturowej - Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych | TAK |  |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 56 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę