FORMULARZ  CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 5

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHmetr Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem poniżej w tabeli | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: pHmetr - 1 szt.

Dla: ) Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej OPK 523 (1 szt.)

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ sprzętu: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA: pHmetru - 1 szt. |  |  |  |
|  | pHmetr – 1 szt. | TAK |  |
|  | Typ: ośmiokanałowy, stacjonarny elektryczny | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pH od 0,00 do 14,00. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość pH: /0,01/0,1. | TAK, podać |  |
|  | Dokładność względna pH +/- 0,01. | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru mV od 0 do 0. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość mV: 1. | TAK |  |
|  | Dokładność względna mV +/- 1. | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury od -5°C do 105°C. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość temperatury: 0,1°C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,5°C. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar pamięci minimum 150 pomiarów. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne i ręczne rejestrowanie punktu końcowego | TAK |  |
|  | Sygnał dżwiękowy punktu końcowego | TAK |  |
|  | Sygnał wizualny punktu końcowego | TAK |  |
|  | Elektroda pH. LE438 IP67 do próbek o zmiennych temperaturach z korpusem epoksydowym I elektrolitem żelowym | TAK, podać |  |
|  | Wejścia elektrod: BNC, cinch | TAK |  |
|  | Interfejs RS232 | TAK |  |
|  | Interfejs USB | TAK |  |
|  | Wejście referencyjne | TAK |  |
|  | Zasilanie: wejście - 100-240V/50-60Hz, wyjście – 12V DC | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz: LCD segmentowy o przekątnej minimum 2,3 cala do 4,3 cala. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa: ABS | TAK |  |
|  | Wymiary: maksymalnie 230 x 150 x 70 mm | TAK, podać |  |
|  | Zestaw zawiera: - pH-metr - elektroda LE438 - uchwyt do elektrody - Drążek - roztwory buforowe przeznaczone do kalibracji/weryfikacji o ph 7,00 i 10,00 o pojemności nie mniejszej niż 250 ml - roztwór Kcl do przechowywania elektrody - zasilacz - instrukcja | TAK, podać |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

| - POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: |  |  |  |  |  |
|  | - I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |  |
|  |  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „„Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”. | TAK, podać |  |  |
|  |  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |  |
|  |  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |  |
|  |  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK, Jeśli dotyczy |  |  |
|  |  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |  |
|  |  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |  |
|  |  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |  |
|  |  | Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności, wykonywanych testów bezpieczeństwa etc. przy czym zamawiający zastrzega, iż personel Instytutu nie wykonuje żadnych czynności serwisowych w trakcie trwania gwarancji. | TAK, podać Jeśli dotyczy |  |  |
|  |  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |  |
|  |  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 7* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |  |
|  |  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |  |
|  |  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |  |
|  |  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu”. | TAK |  |  |
|  |  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  |  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |  |
|  |  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |
|  |  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przekazania wskazanej w umowie osobie lub dostarczona do Działu Gospodarki Aparaturowej: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał potwierdzony przez użytkownika przy instalacji sprzętu) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem III (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |  |
|  |  | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
|  |  | Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (deklaracja zgodności CE) | TAK, |  |  |
|  |  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |  |
|  |  | INNE |  |  |  |
|  |  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |
|  |  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie obciążany prawami osób trzecich. | TAK |  |  |
|  |  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |  |
|  |  | WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY |  |  |  |
|  |  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu) – do 42 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę