Załącznik nr 2.2a do SWZ, PN-102/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: System obrazowania do myszy laboratoryjnych z systemem anestetycznym - 1 szt.

Dla: Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Zakładu Genetyki OPK 542

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU OBRAZOWANIA DO MYSZY LABORATORYJNYCH Z SYSTEMEM ANESTETYCZNYM |  |  |  |  |
|  | System obrazowania do myszy laboratoryjnych z systemem anestetycznym – 1szt. | TAK |  |  |
|  | Optyczne rejestrowanie zwierząt laboratoryjnych pozwalający na rejestrację: - 2D fluorescencji - 2D luminescencji - Promieniowanie Cerenkova - Promieniowanie X-ray (RTG) | TAK |  |  |
|  | Możliwość obrazowania do 3 myszy | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość obrazowania zwierząt do 600g masy ciała | TAK, podać |  |  |
|  | Obiektyw z automatyczną aperturą w zakresie co najmniej F/095 – F/16, 50mm | TAK, podać |  |  |
|  | Źródło światła o mocy co najmniej 150W o rozszerzonym zakresie NIR | TAK, podać |  |  |
|  | Konieczność wymiany lampy nie częściej niż co 2 lata | TAK, podać |  |  |
|  | Filtry wzbudzeniowe jednocześnie zainstalowane co najmniej 10 szt. dla zakresu 410-790nm | TAK, podać |  |  |
|  | Filtry emisyjne jednocześnie zainstalowane 7szt. dla zakresu co najmniej 500-850nm | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość automatycznego nakładania obrazów: - luminescencji - fluorescencji - X-ray - świetle przechodzącym | TAK |  |  |
|  | Termostatowany stolik w zakresie co najmniej 20-40°C | TAK, podać |  |  |
|  | Kalibracja systemu zgodna ze standardem NIST | TAK |  |  |
|  | Możliwość przyżyciowej rejestracji obrazu pojedynczych komórek w myszy – potwierdzone co najmniej 2 publikacjami naukowymi | TAK, podać odnośniki do stron internetowych lub identyfikatory w bazie Pubmed (min. 2 publikacje) |  |  |
|  | Wbudowany system separacji sygnałów fluorescencyjnych do min. 6 różnych fluorescencji - potwierdzone co najmniej 1 publikacją naukową | TAK, podać odnośnik do strony internetowej lub identyfikator w bazie Pubmed (min. 1 publikacja) |  |  |
|  | Drzwi komory obrazowania otwierane horyzontalnie | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 1040x480x710mm (WxSxG) | TAK, podać |  |  |
|  | Dedykowany system podtrzymania zasilania UPS dla urządzeń i sterownika mikroprocesorowego gwarantujący prace na co najmniej 15min | TAK, podać |  |  |
|  | komora indukcyjna dla zwierząt o wymiarach 290x440x290mm (+/- 10%) wykonana z poliwęglanu z podłączeniami do gazu anestetycznego i odbioru gazu do absorberów | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowe sprzęty kompatybilne z oferowanym systemem obrazowania: - system anestetyczny - kamera - UPS - zestaw komputerowy | TAK |  |  |
|  | Kamera – 1szt. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany układ chłodzenia min -90°C (delta -115°C) | TAK, podać |  |  |
|  | Matryca CCD co najmniej 13x13mm, 1024x1024px | TAK, podać |  |  |
|  | Wielkość pixela co najmniej 13mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pól widzenia (FOV) dla obrazowania optycznego od 50x50mm do 125x125mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pól widzenia dla obrazowania RTG od 50x50mm do 100x100mm | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowy obiektyw tego samego producenta z polem widzenia 24x24mm dla obrazowania optycznego i X-ray | TAK, podać |  |  |
|  | Wydajność kwantowa co najmniej >80% dla 500-700nm | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej 50 mikronów | TAK, podać |  |  |
|  | Binning (łączenie sygnału z sąsiadującymi pixelami) co najmniej 4, 8 ,16 | TAK, podać |  |  |
|  | Prąd ciemny co najmniej 120 elektronów/cm2 | TAK, podać |  |  |
|  | Osłona przeciw radiacyjna | TAK |  |  |
|  | Osłona zgodna ze standardami US FDA | TAK |  |  |
|  | Średnia dawka promieniowania dla myszy 1-3mGY | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia źródła X-ray min. 20—30KV | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalne natężenie źródła X-ray 100mA | TAK, podać |  |  |
|  | Źródło X-ray za pomocą lampy wolframowej | TAK |  |  |
|  | Średnica wiązki X-ray 300mm | TAK, podać |  |  |
|  | Kąt stożka wiązki 46° | TAK |  |  |
|  | Źródło okna X-ray: berylowe, 0.127mm | TAK |  |  |
|  | Czas aktywacji obrazu X-ray 1-10s | TAK, podać |  |  |
|  | System anestetyczny | TAK |  |  |
|  | Butla wypełniona gazem: isofluoran | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z powietrza/tlenu z butli, z linii lub z atmosfery | TAK |  |  |
|  | Przepływomierz na sprężone powietrze o przepływie 0,2 do 2 l/min | TAK, podać |  |  |
|  | Jednostka zbierania gazów anestetycznych z płynna regulacją przepływu w zakresie od 8 do 30 l/min | TAK, podać |  |  |
|  | Wentylator o wymiarach 125x90x128mm (+/- 10 %) z 10 ustawieniami prędkości | TAK, podać |  |  |
|  | Adapter na adsorbery gazów anestetycznych | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 6 adsorberów gazów anestetycznych, które mogą pochłonąć co najmniej 200g gazu | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 275x270x180 (WxSxG) | TAK, podać |  |  |
|  | Parownik dostosowany do izofluranu o przepływie od 0,2 do 15l/min wraz z: - wewnętrznie skalibrowana pojemność martwa co najmniej 60 ml - pojemność gazu anestetycznego 150ml - waga nie większa niż 4kg - wymiary nie większe niż 190x150x150mm - typu wlewu Key-Filla | TAK, podać |  |  |
|  | Adapter Key-Fill do napełniania parownika | TAK, podać |  |  |
|  | Zawór trójdrożny dla przełączania odbiorników gazów anestetycznych | TAK, podać |  |  |
|  | Wąż silikonowy o długości 10m, średnica 6mm do podłączenia całego systemu | TAK |  |  |
|  | Zestaw komputerowy stanowiący integralny element systemu | TAK |  |  |
|  | Zestaw w pełni kompatybilny ze wszystkimi elementami urządzania do obrazowania | TAK |  |  |
|  | W skład zestawu komputerowego wchodzi: - Monitor co najmniej 24” - Klawiatura i mysz podłączane na USB - karta sieciowa 10/100/1000 - oprogramowanie do zarządzaniem pracą urządzenia oraz do analizy obrazów - komputer o parametrach wystarczających do obsłużenia systemu i urządzenia - minimalne wymagania sprzętowe komputera: - Procesor co najmniej czterordzeniowy 2,8GHz - Ram co najmniej 4GB - Pamięć dysku co najmniej 250GB - Wbudowany napęd na płyty DVD | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 5 dożywotnich licencji do analizy obrazu | TAK, podać |  |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

II. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

| L.p. | Parametry oceniane* | Punktacja | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rozbudowy o dodatkowy obiektyw | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | Górny zakres napięcia źródła X-ray (podać) | ≤ 30kV - 0 pkt 31 - 39kV - 5 pkt 40kV i więcej - 10 pkt |  |
| 3. | Ilość filtrów wzbudzeniowych zainstalowanych jednocześnie (podać) | Do 14 - 0 pkt 15 -18 - 5 pkt 19 i więcej - 10 pkt |  |
| 4. | Wydajność kwantowa dla zakresu 500-700nm (podać) | Do 79% - 0 pkt 80-84% - 5 pkt 85% i więcej - 10 pkt |  |

* Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 2) SWZ.

W przypadku niewypełnienia tabeli „Parametry podlegające ocenie”, Zamawiający przyzna punkty 
na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących kryteriów oceny ofert, Zamawiający przyzna 0 pkt.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją (jeśli dotyczy) | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (dane techniczne) | TAK, podać |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Zakładu Genetyki dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, deklaracja zgodności CE (jeśli dotyczy) | TAK podać |  |
|  | Katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę