Załącznik nr 2.3a do SWZ, PN-102/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Wieloparametrowego systemu fluorescencyjno-laserowego odczytu na mikrosferach typu luminex xMAP – 1 szt.

Dla: Samodzielna Pracownia Biomarkerów Nowotworowych i Cytokin OPK 302

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE WIELOPARAMETROWEGO SYSTEMU FLUORESCENCYJNO-LASEROWEGO ODCZYTU NA MIKROSFERACH TYPU LUMINEX XMAP |  |  |  |
|  | Aparat typu Luminex umożliwiający analizę testów w technologii xMAP -zintegrowany system detekcji analogiczny do systemów stosowanych w cytometrach przepływowych oparty na współdziałaniu, mikrosfer xMAP, laserów, systemów optycznych oraz wysoce wydajnych mikroprocesorów | TAK |  |
|  | Możliwa jednoczesna analiza do 100 analitów w próbie. | TAK, podać |  |
|  | Możliwy automatyczny odczyt mikropłytek w komorze przepływowej przy użyciu dwóch promieni lasera | TAK |  |
|  | Czas odczytu dla płytki 96 dołków - 45 min. (+/- 10%) | TAK, podać |  |
|  | W skład systemu wchodzić powinien: Analizator - fluorocytometr przepływowy Jednostka automatycznie dozująca płyn płuczący (umożliwiająca pracę w trybie ciągłym) Automatyczny podajnik mikropłytek | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostawę aparatu wraz z płynem osłonowym, kalibratorami niezbędnymi do przeprowadzenia instalacji oraz szkolenia | TAK |  |
|  | Urządzenie do dostarczania płynu osłonowego do 20 l płynów (na min. 40 mikropłytek, 96 dołków) bez interwencji użytkownika. Z urządzeniem musi być dostarczone min. 20 litrów płynu osłonowego. | TAK, podać |  |
|  | System musi zawierać min. 1 zestaw do kalibracji i 1 do walidacji urządzenia | TAK, podać |  |
|  | WYKONAWCA ZAPEWNI WSZELKIE NIEZBĘDNE DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KOMPATYBILNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE, w tym: - Wirówkę laboratoryjną z chłodzeniem - Myjkę ultradźwiękową - Płuczka automatyczna - Separator magnetyczny płytkowy (płuczka) - Dozownik elektroniczny wraz ze statywem ładującym - Pipeta - Zestaw komputerowy | TAK |  |
|  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem - 1szt. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-4400 rpm, ze skokiem nie większym niż 100rpm | TAK, podać |  |
|  | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 3000 x g | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | TAK |  |
|  | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 25 sekund | TAK, podać |  |
|  | Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 25 sekund | TAK, podać |  |
|  | Możliwość instalacji, co najmniej 6 rotorów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wirowana, co najmniej 4 probówek 100ml lub 30 probówek 15ml | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 0-99min | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzania nie większa niż 36kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury, od -9 oC do +40 oC (+/- 2 stopnie) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 600mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 380 x 580 x 260 mm | TAK, podać |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej dwóch programów wirowania | TAK, podać |  |
|  | Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | TAK |  |
|  | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności | TAK, podać |  |
|  | Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw | TAK |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 380W | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50-60Hz | TAK |  |
|  | W zestawie z wirówką: - rotor wychylny z czterema koszami okrągłymi - 4 adaptery na 4 probówki na krew 13mm każdy - 4 adaptery na 4 probówki na krew 16mm każdy. | TAK, podać |  |
|  | Myjkaultradźwiękowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wanna i obudowę ze stali szlachetnej | TAK |  |
|  | Pojemność 1,5 l (+/- 10%) | TAK, podać |  |
|  | Moc ultradźwiękowa (max/okres): 2 x 100 W | TAK |  |
|  | Częstotliwość: 40 kHz | TAK |  |
|  | Moc układu grzania: 150 W | TAK |  |
|  | Regulator temperatury: 30-80°C pozwalający na samoczynne wyłączenia generatora po upływie zadanego czasu | TAK, podać |  |
|  | Układ czasowy: 0 – 30 min. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 175 x 165 x 220 mm (dł. x szer. x wys.) (+/- 10%) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne wanny 150 x 135 x 100 mm (dł. x szer. x gł.) (+/- 10%) | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 3kg | TAK, podać |  |
|  | Płuczka automatyczna – 1szt. | TAK |  |
|  | Urządzenie pomieści do 96- dołkowych płytek dla kulek magnetycznych. | TAK, podać |  |
|  | Pole magnetyczne płuczki co najmniej 4300 gausów | TAK, podać |  |
|  | Płuczka posiada co najmniej 8 kanałów | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna ilość płynu pozostającego w dołku 4ul | TAK, podać |  |
|  | Płuczka musi zawierać układ magnesów na płycie w formacie i ilości 12x9 | TAK |  |
|  | Akcesoria wraz z płuczką: - płyta magnetyczna - pojemnik na odpady - dwa pojemniki na bufor | TAK |  |
|  | Separator magnetyczny płytkowy (płuczka) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wykorzystywany do płukania 96 dołkowych płaskodennych i V-dennych | TAK |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z oferowanym sprzętem | TAK |  |
|  | Dozownik elektroniczny wraz ze statywem ładującym – 1szt. | TAK |  |
|  | Elektroniczny dozownik z wyporem bezpośrednim oferujący rozcieńczenia seryjne do co najmniej 100 kroków pod rząd | TAK, podać |  |
|  | Dozownik wygodny przy używaniu jedną ręką wraz z bezkontaktowym wyrzucaniem końcówki | TAK |  |
|  | Czytelny, podświetlany ekran | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu informacji o jej pojemności | TAK |  |
|  | Dozowanie automatyczne, dozowanie w określonych odstępach czasu od 0,1 s do 10 s | TAK, podać |  |
|  | Jedno napełnienie końcówki umożliwia dozowanie bez ponownego pobierania | TAK |  |
|  | Zakres dozowania od min. 1 µL do max. 50 mL | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania prędkości pobierania i dozowania | TAK |  |
|  | Posiada tryb uśpienia, oszczędzający energię akumulatora, kiedy urządzenie jest nieużywane. | TAK |  |
|  | Minimum 3 tryby pracy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu własnych ustawień, m.in.: - konfiguracji okresów serwisowych - włączania blokady przycisków | TAK |  |
|  | Funkcja pracy także w trakcie ładowania | TAK |  |
|  | Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania | TAK |  |
|  | Ładowarka w zestawie wraz z dozownikiem | TAK |  |
|  | Pipeta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pipeta automatyczna zmienno objętościowa 8-kanałowa | TAK |  |
|  | Pojemność 30-300ul | TAK |  |
|  | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek | TAK |  |
|  | Możliwość rekalibracji | TAK |  |
|  | Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron | TAK |  |
|  | Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego poprzez instalację pierścienia blokującego | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów | TAK |  |
|  | Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych | TAK |  |
|  | Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości | TAK |  |
|  | Wbudowany 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne | TAK |  |
|  | Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części | TAK |  |
|  | Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8ρ i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych | TAK |  |
|  | Kompatybilne z końcówkami typu eppendorf będącymi w posiadaniu zamawiającego | TAK |  |
|  | Kompatybilna z płytką 96 dołkową ELISA będącymi w posiadaniu zamawiającego | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy | TAK |  |
|  | W skład zestawu komputerowego wchodzi: - komputer - monitor - klawiatura i mysz - drukarka laserowa (kolorowa) - zainstalowane oprogramowanie do sterowania analizatorem | TAK |  |
|  | Minimalne wymagania podzespołów komputera: - procesor wielordzeniowy posiadający minimum 6 rdzeni ze zintegrowaną grafiką, osiągający w najnowszym dostępnym teście Average CPU Mark wynik min. 19740 punktów na dzień składania oferty. Wynik ma być opublikowanym na stronie :https://www.cpubenchmark.net dołączyć do oferty. Chłodzenie odpowiednie do sprawnego chłodzenia procesora. - RAM minimum 16GB - dysk pamięci 500GB SSD - Lan 10/100/1000 - Zainstalowany system Microsoft Windows 11 Professional PL OEM 64Bit lub równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna system obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory i z możliwością zarządzania oraz aktualizacji stacją poprzez polityki grupowe. | TAK, podać |  |
|  | Monitor co najmniej 21’ | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt musi być fabrycznie nowy (nie używany) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia | TAK, podać |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa A4, LAN, szybkość druku kolor min. 4 str./min. | TAK, podać |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 12 miesięcy na główne urządzenie typu LUMINEX oraz minimum 24 miesiące dla kompatybilnego wyposażenia dodatkowego. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (dane techniczne) | TAK, podać |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 5* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Samodzielna Pracownia Biomarkerów Nowotworowych i Cytokin dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji - dopuszcza się wersje anglojęzyczną. (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, deklaracja zgodności CE (jeśli dotyczy) | TAK, jeśli dotyczy podać |  |
|  | Katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę