Załącznik nr 2.2a do SWZ, PN-148/23/KK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup systemu do sekwencjonowania następnej generacji wraz z serwerem i dyskami

Dla: Pracownia Cytometrii Przepływowej Zakładu Patomorfologii Nowotworów OPK-326

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | PARAMETR WYMAGANY |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE opisać/potwierdzić (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personalny system do sekwencjonowania następnej generacji |  | TAK |  |  |  |
|  | System wyposażony w technologię CMOS wraz z technologią SBS. |  | TAK |  |  |  |
|  | Odczynniki systemowe wymagane do przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania zintegrowane w pojedynczym wkładzie odczynnikowym. |  | TAK |  |  |  |
|  | System kompatybilny ze wszystkimi odczynnikami do przygotowywania bibliotek. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysoka rozdzielczość i czułość analityczna. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowane w urządzeniu moduły do amplifikacji i odczytu sekwencji. |  | TAK |  |  |  |
|  | Źródło wzbudzania wyposażone w diodę LED. |  | TAK |  |  |  |
|  | Sekwencjonowanie przez syntezę. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych. |  | TAK |  |  |  |
|  | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń. |  | TAK |  |  |  |
|  | Brak dodatkowego sprzętu oraz konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna na pokładzie sekwenatora. |  | TAK |  |  |  |
|  | Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców są w pełni zautomatyzowane. |  | TAK |  |  |  |
|  | Długość odczytu w zakresie od 36pz do 2 x 150pz. |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Sekwencjonowanie paired-end nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy urządzenia ( liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji urządzenia) do 1.2 Gb w trybie sparowanych końców. |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba odczytów generowania w jednym cyklu pracy urządzenia – do 4 milionów. |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokładność odczytu Q30 dla minimum 80% uzyskanych danych. |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna ilość materiału wyjściowego nie przekracza 50ng. |  | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie pozwala na: - Całogenomowe sekwencjonowanie małych genów (plazmidy bakteryjne, genomy wirusowe, mitochondrialne DNA) - Sekwencjonowanie miRNA/smaIIRNA - Celowane resekwencjonowanie - Celowe resekwencjonowanie RNA - Celowane sekwencjonowanie DNA - Profilowanie nowotworów hematologicznych i guzów litych. |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym dodatkowym ekranem. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary 30.5 x 33 x 42.5 cm. (+/-1%) |  | TAK |  |  |  |
|  | Masa własna 16 kg.(-/+5%) |  | TAK |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie obciążony prawami osób trzecich. |  | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”, po przeprowadzonym szkoleniu. |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. |  | TAK |  |  |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie |  | TAK, podać |  | Firma/ Imię i Nazwisko :…. tel:..... / email…… |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). |  | TAK TAK TAK – jeśli dotyczy Dotyczy/ nie dotyczy |  |  |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu. |  | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. |  | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii z możliwością zastosowania zdalnej diagnozy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 15 dni roboczych* od czasu ich zgłoszenia oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta *dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. |  | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego z uwzględnieniem zdalnej diagnozy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |  | ------ |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu/modułu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. |  | TAK |  |  |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 3 (trzy) lata od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. |  | TAK |  |  |  |
|  | Lista serwisów po gwarancyjnych. |  | TAK, podać |  | Firma/ Imię i Nazwisko :…. tel:..... / email…… |  |
| III | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 5 osób) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |  |  |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |  |  |  |
| IV | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
|  | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -kartę gwarancyjną, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, -instrukcję obsługi konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji, -uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974(jeśli dotyczy) - protokół zdawczo-odbiorczy z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) (jeśli dotyczy) | TAK, jeśli dotyczy |  |  |  |  |
| V | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |  |  |
|  | Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu na terenie Polski przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) – jeśli dotyczy | TAK podać |  |  |  |  |
|  | katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy oferowanego produktu, z oznaczeniem punktów potwierdzających wymagane parametry | TAK |  |  |  |  |
| VI. | INNE |  |  |  |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |  |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać |  |  | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę