Załącznik nr 2.1a do SWZ, PN-148/23/KK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup cyfrowego mobilnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych.

Dla: Zakład Radiologii II OPK-415

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE opisać/potwierdzić (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Specyfikacja ogólna |  |  |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie cyfrowego mobilnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych wraz z przeprowadzonym szkoleniem pracowników Zamawiającego. | TAK |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany. | TAK |  |
| 3. | Rok produkcji 2023 (z bieżącej produkcji). | TAK |  |
| 4. | W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowymi detektorami i napędem akumulatorowym | TAK |  |
| 5. | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat/deklarację zgodności właściwą dla urządzenia oprogramowania stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK podać |  |
| 6. | Jeden wspólny Certyfikat CE/Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat. Główne elementy oferowanego aparatu: - konstrukcja mechaniczna z napędem - generator wysokiego napięcia - detektory - zintegrowana stacja technika - oprogramowanie wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | TAK podać |  |
| II | Generator |  |  |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z konsolą technika. | TAK |  |
| 2. | Moc generatora ≥ 30 kW. | TAK, podać |  |
| 3. | Zasilanie 230 V ± 10%. | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość generatora ≥ 70 kHz. | TAK, podać |  |
| 5. | Zakres napięciowy ≥ 50-125 kV. | TAK, podać |  |
| 6. | Zakres prądowo-czasowy ≥ 0,2-600 mAs. | TAK, podać |  |
| 7. | Nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji z możliwością korekty. | TAK |  |
| 8. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem. | TAK |  |
| 9. | Możliwość robienia ekspozycji z podłączonego do zasilania aparatu w przypadku rozładowania baterii do poziomu 1%. | TAK |  |
| 10. | Aparat wyposażony w szuflady (kieszeń) na detektory umożliwiające ładowanie w aparacie dostarczonych detektorów. | TAK |  |
| 11. | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem. | TAK |  |
| III | Lampa RTG |  |  |
| 1. | Lampa z wirującą anodą. | TAK |  |
| 2. | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm. | TAK, podać |  |
| 3. | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm. | TAK, podać |  |
| 4. | Pojemność cieplna obudowy lampy ≥ 1,2 MHU. | TAK, podać |  |
| 5 | Kąt obrotu kolimatora min ± 90°. | TAK, podać |  |
| 6. | Oświetlenie halogenowe lub LED pola ekspozycji. | TAK |  |
| 7. | Odległość maksymalna podłoga-ognisko ≥ 200 cm. | TAK, podać |  |
| 8. | Zakres pochylenia kołpaka lampy min + 90° do -10°. | TAK, podać |  |
| 9. | Kat obrotu kolumny lampy ≥± 270°. | TAK, podać |  |
| 10. | Filtracja całkowita (mm Al) >=2,6. | TAK, podać |  |
| IV | Detektor cyfrowy |  |  |
| 1. | Rozmiar detektora – powierzchnia aktywna ≥ 42 x 35 cm. | TAK, podać |  |
| 2. | Matryca obrazowa ≥ 13 mln pikseli. Parametr oceniany: ≥ 15 mln – 5 pkt < 15 mln – 0 pkt | TAK, podać Parametr techniczny premiowany punktami |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne detektora ≤ 46 x 39 cm. | TAK, podać |  |
| 4. | Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 124 µm. Parametr oceniany: ≤ 100 µm – 5 pkt > 100 µm – 0 pkt | TAK, podać Parametr techniczny premiowany punktami |  |
| 5. | Rozdzielczość przestrzenna ≥ 4 Lp/mm. Parametr oceniany: ≥ 5 Lp/mm – 5 pkt < 5 Lp/mm – 0 pkt | TAK, podać Parametr techniczny premiowany punktami |  |
| 6. | Maksymalne dopuszczenie obciążenie detektora na całej powierzchni ≥ 150 kg. | TAK, podać |  |
| 7. | Waga detektora ≤ 3,2 kg. | TAK, podać |  |
| 8. | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 65% dla 0 lp/mm. Parametr oceniany: ≥ 75% – 5 pkt < 75% – 0 pkt | TAK, podać Parametr techniczny premiowany punktami |  |
| 9. | Konstrukcja obudowy min IPX3. | TAK, podać |  |
| V | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1. | Czas pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 5 s. Parametr oceniany: ≤ 3 s – 5 pkt > 3 s – 0 pkt | TAK, podać Parametr techniczny premiowany punktami |  |
| 2. | Możliwość ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat. | TAK |  |
| 3. | Obsługa aparatu poprzez monitor dotykowy stacji technika – nastawienie parametrów ekspozycji i obróbka obrazu. | TAK |  |
| 4. | Monitor dedykowany do cyfrowego aparatu, LCD, kolorowy dotykowy min. 15 cali. | TAK, podać |  |
| 5. | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s. | TAK |  |
| 6. | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (zdjęcia AP,L). | TAK |  |
| 7. | Funkcja pozytyw-negatyw. | TAK |  |
| 8. | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu. | TAK |  |
| 9. | Możliwość pomiarów długości i kątów. | TAK |  |
| 10. | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów. | TAK |  |
| 45. | Funkcja wprowadzenia pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie. | TAK |  |
| 46. | Wyszukanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania. | TAK |  |
| 47. | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji. | TAK |  |
| 48. | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs, dawka). | TAK |  |
| 49. | Interfejs DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send. | TAK |  |
| 50. | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie. | TAK |  |
| 51. | Zapisywanie obrazów pacjentów w formacie DICOM na CD/DVD do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS. | TAK |  |
| 52. | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej. | TAK |  |
| 53. | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR. | TAK |  |
| 54. | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu aparatu rtg. | TAK |  |
| 55. | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu wynosząca co najmniej 5 km/h. | TAK, podać |  |
| 56. | Wyłącznik bezpieczeństwa w aparacie. | TAK |  |
| 57. | Możliwość bezprzewodowego wyzwolenia ekspozycji za pomocą pilota. | TAK |  |
| 58. | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt. | TAK |  |
| 59. | Maksymalna szerokość aparatu ≤ 60 cm. Parametr oceniany: ≤ 56 cm – 5 pkt > 56 cm – 0 pkt | TAK, podać Parametr techniczny premiowany punktami |  |
| 60. | Maksymalna waga ≤ 460 kg. | TAK, podać |  |
| 61. | Długość aparatu w pozycji transportowej ≤ 130 cm. | TAK, podać |  |
| 62. | Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych. | TAK |  |
| 63. | Okres pełnej bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów 24 miesiące . | TAK |  |
| 64. | Gwarancja na dostępność części 10 lat. | TAK |  |
| 65. | Wszystkie czynności serwisowe i uruchomienie sprzętu oraz szkolenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego . | TAK |  |
| 66. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 67. | Głośność pracy aparatu ≤60 dB. | TAK, podać |  |
| 68. | Oprogramowanie kratki wirtualnej. | TAK |  |
| 69. | Oprogramowanie do szybkiej poprawy wizualnej rur i cewników. | TAK |  |
| 70. | Oprogramowanie umożliwiające wykrywanie (min. oznaczenie w sposób graficzny) przypadków odmy płucnej oparte o algorytm sztucznej inteligencji (dokładność detekcji min. AUC > 95%) – zintegrowane z oprogramowaniem konsoli akwizycyjnej. | TAK, podać nazwę |  |
| 71. | Algorytm (oprogramowanie) wymienione w p. 70 musi posiadać Deklarację Zgodności. | TAK |  |
| 72. | Oparte na rozwiązaniu w chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami, które zapewnia całodobowy wgląd w dane operacyjne aparatu dotyczące jego wykorzystania, dostęp do archiwalnych raportów serwisowych oraz otwieranie zgłoszeń serwisowych. | Parametr techniczny premiowany punktami (należy podać nazwę) TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 73. | Aplikacja mobilna działająca w czasie rzeczywistym, która zapewnia całodobowe aktualizacje i wnikliwe informacje m. in. w formie notyfikacji na urządzeniu mobilnym a także otwieranie zgłoszeń serwisowych i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym. | Parametr techniczny premiowany punktami (należy podać nazwę) TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 74. | Integracja z serwerem archiwizacji dawki posiadanym przez użytkownika (NIO-PIB, Zakład Radiologii II). | TAK |  |
| VI. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”, po przeprowadzonym szkoleniu. | TAK, podać |  |
| 2. | Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia aparatury lub dołączyć do faktury . | TAK |  |
| 3. | O każdym wypadku wadliwej pracy aparatury Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie | TAK, podać | Firma Imię i Nazwisko:……… tel:….. e-mail:….. fax:….. |
| 4. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego (w podziale na składowe systemu). Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji - jeśli dotyczy | TAK TAK TAK – jeśli dotyczy Dotyczy/ nie dotyczy |  |
| 5. | Dla zakupionej aparatury (z podziałem na wyszczególnione elementy składowe systemu) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa aparatury - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu - Spis dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z aparaturą (instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji itp.) - Datę przeglądu - Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz z aparaturą - Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 6. | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia aparatury lub dołączyć do faktury . | TAK |  |
| 7. | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający aparaturę do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
| 8. | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu. | TAK |  |
| 9. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze. | TAK |  |
| 10. | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 12. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym ) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
| 13. | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 14. | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status aparatu: aparatura sprawna gotowa do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny. | TAK |  |
| 15. | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od podpisania umowy. | TAK |  |
| VII. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
| 1. | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 5 osób) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |
| 2. | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury. | TAK |  |
| 3. | Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone zostanie przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji sprzętu. | TAK |  |
| VIII. | DOKUMENTACJA |  |  |
| 1. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -kartę gwarancyjną, -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową oraz wzór protokołu przeglądów okresowych – szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie - uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974(jeśli dotyczy) - protokół odbioru z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych art. 90 -certyfikaty zgodnie z rozdz. IX | TAK |  |
| IX. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
| 1. | Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu na terenie Polski przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) – jeśli dotyczy | TAK |  |
| 2. | katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy oferowanego produktu, z oznaczeniem punktów potwierdzających wymagane parametry | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę