Załącznik nr 2.3a do SWZ, PN-148/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Drukarka 3D do komórek żywych – 1 szt.

Dla: Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE opisać/potwierdzić (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka 3D do komórek żywych | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia: 765x580x555 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  | Wymiary stołu roboczego: 125x85x38 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  | Kompatybilne powierzchnie druku: płytki 6-,12-,24-,48-,96-,384- dołkowe, szalki Petriego | TAK |  |
|  | Teoretyczna rozdzielczość druku w osiach XY: 3 µm | TAK |  |
|  | Teoretyczna rozdzielczość warstwy: 1,5 µm | TAK |  |
|  | Liczba stacji na biomateriały: 3 | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność biotuszu: 3 mL | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność zawiesiny komórek: 2mL | TAK |  |
|  | Zakres temperatur grzania/chłodzenia cieczy źródłowej: 0-60oC | TAK |  |
|  | Dokładność dozowania zadanej objętości do 0,1µL | TAK |  |
|  | Teoretyczna minimalna objętość kropli 0,2 µL | TAK |  |
|  | Zakres temperatur grzania/chłodzenia stołu roboczego 0-60oC | TAK |  |
|  | 4 źródła światła do sieciowania materiałów | TAK |  |
|  | Obsługiwane długości światła do sieciowania materiałów: 365, 405, 485, 520 nm | TAK |  |
|  | Klasa filtrów w obiegu powietrza: HEPA 14 | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji UV komory druku: tak, UV-C 275 nm | TAK |  |
|  | Rodzaj kalibracji: automatyczna | TAK |  |
|  | Obsługa urządzenia: poprzez tablet z wgranym oprogramowaniem do sterowania | TAK |  |
|  | Łączność: Ethernet, WiFi | TAK |  |
|  | Obsługiwane materiały: biotusze sytnetyczne, organiczne; o różnej lepkości, termowrażliwe materiały Możliwość obsługi spersonalizowanych biomateriałów: tak | TAK |  |
|  | Opcja neutralizacji kolagenu: tak, zautomatyzowana | TAK |  |
|  | Mieszanie biomateriału z komórkami: automatyczne | TAK |  |
|  | Proces zdejmowania pokrywki/wieczka płytki/szalki oraz osłony dyszy drukującej: automatyczny | TAK |  |
|  | Obsługiwane geometrie wydruku: krople, linie, siatki, spersonalizowane pliki .STL | TAK |  |
|  | Gotowe protokoły dozowania: 8 | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów | TAK |  |
|  | Weryfikacja poprawnego zwilżania dyszy drukującej przed wydrukiem: automatyczna, potwierdzenie poprzez podgląd kamery | TAK |  |
|  | Licencja na oprogramowanie | TAK |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE opisać/potwierdzić (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”, po przeprowadzonym szkoleniu. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Zakładu Medycyny Regeneracyjnej dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) - certyfikaty zgodnie z rozdziałem IV | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu na terenie Polski przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) – jeśli dotyczy | TAK podać |  |
|  | katalogi, foldery, materiały itp. producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego produktu potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, zawierające numer katalogowy oferowanego produktu, z oznaczeniem punktów potwierdzających wymagane parametry | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę