Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 10

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia chirurgiczna wraz z akcesoriami Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do aparatu na Klinikę Ginekologii Onkologicznej | zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do aparatu na Przychodnia Onkologiczna II Wawelska | zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do aparatu na Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków | zestaw | 1 |  |  |  |  |
|  | Akcesoria do aparatu na Zakład Profilaktyki Nowotworów | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Diatermia chirurgiczna wraz z akcesoriami

Dla: Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków OPK 902 Klinika Ginekologii Onkologicznej OPK 931 Przychodnia Onkologiczna II Wawelska OPK 607 Zakład Profilaktyki Nowotworów Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy OPK 341

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE DIATERMIA CHIRURGICZNA WRAZ Z AKCESORIAMI |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna – 4 szt. | TAK |  |
|  | Diatermia przeznaczona do zastosowania przy drobnych zabiegach chirurgicznych i ambulatoryjnych | TAK |  |
|  | Aparat przeznaczony do cięcia i koagulacji tkanek | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne w co najmniej 2 trybach różniące się stopniem uzyskanej hemostazy: - cięcie z umiarkowaną hemostazą - cięcie z silną hemostazą Oraz regulowaną mocą co 1W w całym zakresie co najmniej 1-100W we wszystkich trybach pracy. | TAK, podać |  |
|  | Koagulacje monopolarne w trybach: - łagodnym, głęboka koagulacja bez efektu karbonizacji tkanki, regulacja co 1W, w zakresie co najmniej 1-80W- intensywnym koagulacja z umiarkowaną hemostazą, regulacja co 1W, w zakresie co najmniej 1-80W | TAK, podać |  |
|  | Uruchomienie funkcji monopolarnej poprzez przycisk na uchwycie od elektrod lub włącznik nożny | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna w trybach: - wolna, głęboka koagulacja bez efektu karbonizacji tkanki, regulacja co 1W, w zakresie co najmniej 1-80W | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pozwalająca na automatyczny start przy koagulacji monopolarnej, gdy sonda ma kontakt z tkanką | TAK |  |
|  | Funkcja zapamiętywania odrębnych ustawień dla każdego z trybów cięcia lub koagulacji – co najmniej 4 pozycje w pamięci | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w układ monitorujący jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta wraz z sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta, w taki sposób, że jeżeli kontakt elektrody z ciałem pacjenta jest niewystarczający to jest spowodowane przerwanie pracy aparatu | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazda wejściowe co najmniej: - 1 gniazdo monopolarne (3-pinowe i 1-pinowe o średnicy 5mm bez dodatkowych adapterów) - 1 gniazdo bipolarne (2-pinowe i 1-pinowe o średnicy 4mm bez dodatkowych adapterów) - 1 gniazdo neutralne (2-pinowe i 1-pinowe) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość łatwej wymiany gniazd na głowice bez rozbierania urządzenia. | TAK |  |
|  | Wymiaru urządzenia 300x150x300 mm (SxWxG) (+/- 5%) | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz co najmniej LED 5” | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50-60Hz | TAK |  |
|  | Akcesoria w zestawie z aparatem: |  |  |
| Akcesoria do aparatu na Klinikę Ginekologii Onkologicznej |  |  |  |
|  | Akcesoria wraz z aparatem: - elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, wielkość uniwersalna – 200szt. - Kabel do przyłączenia elektrod neutralnych, dł. min 4m – 2 szt. - Uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4mm, z przyciskami i kablem o dł. min. 4m, wielorazowy – 4 szt. - Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku kulkowa o śr. 4mm, prosta, dł. 11cm – 2 szt. - Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku kulkowa o śr. 6mm, prosta, dł. 11cm – 2 szt. - Elektroda monopolarna, jednorazowego użytku, pętlowa o śr. 10mm, prosta, dł. min. 11cm – 2szt. - Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku pętlowa o śr. 25mm, prosta, dł. min. 11cm – 2szt. - Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku - Włącznik nożny podwójny – 1szt. - Wózek jezdny do diatermii z blokowanymi kołami – 1 szt. | TAK |  |
| Akcesoria do aparatu na Przychodnia Onkologiczna II Wawelska |  |  |  |
|  | Akcesoria wraz z aparatem: - elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, wielkość uniwersalna – 200szt. - Kabel do przyłączenia elektrod neutralnych, dł. min 4m – 2 szt. - Elektroda neutralna, wielorazowa, dzielona wielkość uniwersalna – 2 szt. - Uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4mm, z przyciskami i kablem o dł. min. 4m, wielorazowy – 4 szt. - Zestaw wielorazowych elektrod monopolarnych o śr. Trzpienia 4mm, krótkich, różnych – 30 szt. - Pinceta bipolarna prosta, dł. 16-17mm, końcówka szer. 1 mm – 4szt. - Pinceta bipolarna prosta, dł. 16-17mm, końcówka szer. 1 mm zakrzywiona – 4szt. - Kabel bipolarny, dł. min. 4m – 4szt. - Włącznik nożny podwójny – 1szt. - Wózek jezdny do diatermii z blokowanymi kołami – 1 szt. | TAK |  |
| Akcesoria do aparatu na Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków |  |  |  |
|  | Akcesoria wraz z aparatem: - elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, wielkość uniwersalna – 200szt. - Kabel do przyłączenia elektrod neutralnych, dł. min 4m – 2 szt. - Elektroda neutralna, wielorazowa, dzielona wielkość uniwersalna – 2 szt. - Uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4mm, z przyciskami i kablem o dł. min. 4m, wielorazowy – 4 szt. - Zestaw wielorazowych elektrod monopolarnych o śr. Trzpienia 4mm, krótkich, różnych – 30 szt. - Pinceta bipolarna prosta, dł. 16-17mm, końcówka szer. 1 mm – 4szt. - Pinceta bipolarna prosta, dł. 16-17mm, końcówka szer. 1 mm zakrzywiona – 4szt. - Kabel bipolarny, dł. min. 4m – 4szt. - Włącznik nożny podwójny – 1szt. - Wózek jezdny do diatermii z blokowanymi kołami – 1 szt. | TAK |  |
|  | Akcesoria do aparatu na Zakład Profilaktyki Nowotworów |  |  |
|  | Akcesoria wraz z aparatem: - elektroda neutralna, powierzchnia 194 cm², wielorazowa, nadzorowana– 2szt. - Kabel do przyłączenia elektrod neutralnych, dł. min 4m – 1 szt. - Płyn kontaktowy do elektrod wielorazowych – 6szt. (termin przydatności towaru do użycia nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.) | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (wraz z danymi technicznymi). | TAK, podać |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać |  |
| II. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Klinika nowotworów Tkanek miękkich, kości i czerniaków, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Przychodnia Onkologiczna II Wawelska, Zakład Profilaktyki Nowotworów dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Wymagana dokumentacja zgodnie z rozdz. III/IV | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem III/IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 84 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę