Załącznik nr 2.10a do SWZ, PN-167/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych z podstawą jezdną – 2 szt.

Dla: Klinika Onkologii i Radioterapii OPK 204

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE MONITORÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH Z PODSTAWĄ JEZDNĄ |  |  |  |
|  | Mobilny Monitor funkcji życiowych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do wygodnego transportu | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran co najmniej 7” (+/- 1”) LCD | TAK, podać |  |
|  | Możliwość swobodnego zmieniania parametrów wyświetlanych na urządzeniu | TAK |  |
|  | Funkcja zatrzymywania parametrów na ekranie w celu analizy | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia blokady dotyku ekranu | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum takich parametrów jak: - SpO2 - NIBP - Temperatura | TAK, podać |  |
|  | Minimalne parametry modułu SpO2: - zakres pomiaru tętna min. 30-300 bpm (+/-10%) - zakres pomiaru saturacji min. 0-100% z marginesem błędu nie większym niż 3% dla dorosłych | TAK, podać |  |
|  | # Pomiar NIBP u dorosłych co najmniej: # - skurczowe 40-270 # - rozkurczowe 10-210 # - ciśnienia 20-230 | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru modułu monitorowania temperatury co najmniej od 0 do 45 °C | TAK, podać |  |
|  | Zapamiętywanie trendów z ostatnich minimum 7 dni | TAK, podać |  |
|  | Zapamiętywanie wszystkich krzywych dynamicznych z ostatnich minimum 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do komputera PC | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania komunikatów HL7 przez LAN | TAK |  |
|  | Sygnały/komunikaty/alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  |
|  | Sygnały/komunikaty/alarmy wartości granicznych monitorowanych parametrów nastawiane ręcznie i automatycznie | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie minimum 100 sygnałów/komunikatów/alarmów | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane zasilanie sieciowe 100-240V 50-60Hz i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Minimum 5 godzin pracy na akumulatorze | TAK, podać |  |
|  | Statyw jezdny kompatybilny z oferowanym urządzeniem | TAK |  |
|  | Akcesoria do każdego monitora funkcji życiowych: - mankiet rozmiar M – 10szt. - mankiet rozmiar L – 10 szt. | TAK |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany podzespołu /modułu/elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Klinika Onkologii i Radioterapii dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia wraz ze sprzętem. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, opisy techniczne | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 35 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę