Załącznik nr 2.2a do SWZ, PN-187/23/KK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: pompy objętościowe wraz z akcesoriami w ilości 10 szt

Dla: Klinika Nowotworów Głowy i Szyi OPK 925

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POMPA OBJĘTOŚCIOWA – 10 szt. | TAK |  |
|  | Pompa objętościowa do tymczasowego lub ciągłego podawania Radiolmmuno – Chemioterapii roztworów krwi i preparatów krwiopodobnych, do żywienia parentalnego i enteralnego za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu (droga dożylna - centralna i obwodowa), dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów. | TAK |  |
|  | Pompa objętościowa dedykowana do pracy w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, oraz w naziemnym i powietrznym transporcie medycznym (karetki, samoloty, helikoptery ratunkowe) | TAK |  |
|  | Funkcja odłączania detektora kropli. | TAK |  |
|  | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD minimum 3 cale. | TAK, podać |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1500 ml/h (+/- 5%). | TAK, podać |  |
|  | Dokładność infuzji +/- 5%. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). | TAK, podać |  |
|  | Tryb infuzji minimum: - ciągły, - bolusowy, - profilowy, - TPN. | TAK, podać |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający minimum wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - stan naładowania akumulatora. | TAK, podać |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa i dawki indukcyjnej: - objętość/dawka - czas lub szybkość podaży. | TAK |  |
|  | Bolus manualny. | TAK |  |
|  | Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | TAK |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa. | TAK |  |
|  | Funkcja wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających minimum: - nazwy leku, - szybkości dozowania, - parametry bolusa, - dawki indukcyjnej. | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji minimum 10 poziomów. | TAK, podać |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg (+/- 5%). | TAK, podać |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe. | TAK |  |
|  | Wymiary pompy (szer/wys/gł). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części. | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Funkcja zapamiętania minimum 1500 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK, podać |  |
|  | Stopień ochrony obudowy minimum IP22 lub wyższy. | TAK, podać |  |
|  | Odporność na defibrylację. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora minimum 6 h przy infuzji 25 ml/h. | TAK, podać |  |
|  | Samodzielnie stojące lub montowane na stojaku | Tak, podać |  |
|  | Waga pompy do 2 kg | TAK, podać |  |
|  | Przedmiot zamówienia, fabrycznie nowy, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych, prawnych oraz nieobciążony prawami osób trzecich. | TAK |  |
|  | Linia infuzyjna z filtrem 0,2 mikrona (PSE). Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP.-200szt | TAK, podać |  |
|  | Linia infuzyjna z PUR do leków wrażliwych na światło z czterema wejściami infuzyjnymi. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. - 200szt | TAK, podać |  |
|  | Linia infuzyjna z PUR do leków wrażliwych na światło. Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. - 200szt | TAK, podać |  |
|  | Linia infuzyjna z PUR do leków wrażliwych na światło (element płuczący). Produkt jednorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. - 400szt | TAK, podać |  |
|  | Stojak przeznaczony do mocowania pomp oraz stacji dokującej | TAK, podać |  |
|  | Koła z tworzywa sztucznego powlekane gumą, liczba kół co najmniej 4 szt | TAK, podać |  |
|  | Blokada na co najmniej 2 koła wykonana z szarego bądź czarnego tworzywa | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 6 kg | TAK, podać |  |

| II. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany podzespołu /modułu/elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów po gwarancyjnych. | TAK, podać | Firma/ Imię i Nazwisko :…. tel:..... / email…… |
| III. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -kartę gwarancyjną, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, -instrukcję obsługi konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji, -uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974(jeśli dotyczy) - protokół zdawczo-odbiorczy z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (SEKCJA GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przekazania wskazanej w umowie osobie lub dostarczona do Działu Gospodarki Aparaturowej: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał potwierdzony przez użytkownika przy instalacji sprzętu) - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
| V. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia wraz ze sprzętem. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, opisy techniczne | TAK |  |

| VI. | INNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
| 29. | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
| 31. | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| VII. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
| 32. | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 56 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę