Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zgodnie z opisem poniżej w tabeli | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szkolenie | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej

Dla: Blok Operacyjny Kliniki Ginekologii Onkologicznej OPK 907

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA DO DETEKCJI ZIELENI INDOCYJANINOWEJ |  |  |  |
|  | Urządzenie do detekcji zieleni indocyjaninowej -1szt. | TAK |  |
|  | Urządzenie składa się z kompatybilnych ze sobą podzespołów: - system zarządzania danymi medycznymi - kamera do zabiegów laparoskopowych - Monitor medyczny - optyki i światłowody do zieleni - insuflator z funkcją oddymiania - źródło światła LED - wózek jezdny - pompa laparoskopowa - monitor asysty z bezprzewodową transmisją sygnału | TAK |  |
|  | Procesor wideo 4K z funkcją pracy w trybie IR – 1 szt. | TAK |  |
|  | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła. | TAK, podać |  |
|  | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), | TAK |  |
|  | wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do systemu 3D (bez podłączania dodatkowych urządzeń, procesorów, itp.) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia: - głowicy kamery laparoskopowej 4K - głowicy kamery Full HD - głowicy kamery kątowej HDTV - wideolaparoskopów HD - wideocystoskopu HDTV - wideoureterorenoskopu | TAK, podać |  |
|  | Wyjścia wideo: 2x 12G-SDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD) | TAK, podać |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia | TAK |  |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach) | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania tonu kolorów: 1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE od -5 do 5 (w 11 krokach) dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magneta 2) Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła | TAK |  |
|  | Regulacja tonu czerwieni | TAK |  |
|  | Regulacja tonu niebieskiego | TAK |  |
|  | Nasycenie barwy czerwonej | TAK |  |
|  | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3) | TAK |  |
|  | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego | TAK |  |
|  | Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami | TAK |  |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski) | TAK |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | TAK |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. | TAK |  |
|  | Język menu: polski | TAK |  |
|  | Rozszerzenie o funkcje IR- 1 szt. | TAK |  |
|  | Aktualizacja o oprogramowanie na pendrive | TAK |  |
|  | Głowica kamer 4K CMOS – 1szt. | TAK |  |
|  | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR | TAK |  |
|  | 3 programowalne przyciski funkcyjne | TAK |  |
|  | Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) | TAK, podać |  |
|  | Funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami | TAK, podać |  |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy | TAK |  |
|  | Przewód o długości 3 m | TAK |  |
|  | Waga 270 g | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w przetworniki wysokiej rozdzielczości w technologii CMOS | TAK |  |
|  | Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | TAK |  |
|  | Sterylizacja: autoklaw, V-PRO, STERRAD |  |  |
|  | Monitor medyczny 4K – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 4096x2160 | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu 31’’ | TAK |  |
|  | Format obrazu 17:9 | TAK |  |
|  | Jasność obrazu: 350 cd/m2 | TAK |  |
|  | Insuflator wysokoprzepływowy - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie dwutlenku węgla regulowane do 25 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; | TAK |  |
|  | Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości ciśnienia w mmHg | TAK |  |
|  | Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości przepływu w l/min | TAK |  |
|  | Min.2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | TAK |  |
|  | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia butli CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | TAK |  |
|  | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | TAK |  |
|  | W zestawie: dren do insuflacji, dren do oddymiania, przewód do butli , włącznik nożny do aktywacji funkcji oddymiania | TAK |  |
|  | Filtr do insuflatora | TAK |  |
|  | Optyka Larposkopowa IR 0o – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozmiar 10 mm | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 0o | TAK |  |
|  | Soczewka ED | TAK |  |
|  | Długość robocza 316,4 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia 88o | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji optyk | TAK |  |
|  | Optyka Larposkopowa IR 30o – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rozmiar 10 mm | TAK |  |
|  | Kąt patrzenia 30o | TAK |  |
|  | Soczewka ED | TAK |  |
|  | Długość robocza 318,6 mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia 88o | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji optyk | TAK |  |
|  | Światłowód do optyk larposkopowych 3 szt. | TAK |  |
|  | Długość 3 m | TAK |  |
|  | Średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm | TAK |  |
|  | Źródło światła LED – 1szt. | TAK |  |
|  | Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny | TAK |  |
|  | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła | TAK |  |
|  | Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE) | TAK |  |
|  | Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Rejestrator cyfrowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednokanałowy, umożliwiający rejestrację cyfrowych sygnałów wideo wysokiej rozdzielczości. Wewnętrzny dysk twardy 1TB. Format zapisu obrazów: JPG lub BMP, format zapisu video: MPEG-4. Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy | TAK |  |
|  | Monitor dotykow – 1 szt. | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy 15.6" zawieszony na ruchomym ramieniu na wózku endoskopowym służący do obsługi systemu nagrywania | TAK |  |
|  | Ramię boczne do monitora sterującego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie do 9kg | TAK |  |
|  | Wózek z transformatorem separacyjnym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramię na monitor do 12 kg mocowane do wózka z możliwością płynnej regulacji | TAK |  |
|  | 4 półki (2 środkowe o regulowanej wysokości) | TAK |  |
|  | 4 kółka blokowane | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę CO2 | TAK |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Wieszak na płyny | TAK |  |
|  | Wózek jezdny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Montaż w standardzie VESA 100x100-600x400mm | TAK |  |
|  | Maksymalna masa 45,5 kg | TAK |  |
|  | 1 półka z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | 4 kółka | TAK |  |
|  | Larposkopowa pompa ssąco-płucząca - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przepływ max 2 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie max 450 mmHg | TAK |  |
|  | Współpraca z drenami jedno- i wielorazowego użytku | TAK |  |
|  | Zestaw drenów płuczących kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową - opakowanie zawiera 10szt. drenów jednorazowych | TAK |  |
|  | Uchwyt do ssaka autoklawowalny oraz sonda ssanie/płukanie 5mm | TAK |  |
|  | Zestaw drenów ssących kompatybilny z oferowaną pompą laparoskopową - opakowanie zawiera 10szt. drenów jednorazowych | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Blok Operacyjny I dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 10 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Dział Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Dział Gospodarki Aparaturowej - Blok Operacyjny Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych | TAK |  |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin dostawy sprzętu do 08.12.2023. | TAK |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia - instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem do 31.03.2024r. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę