Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mammograf cyfrowy Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zgodnie z opisem poniżej w tabeli | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szkolenie | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Roboty adaptacyjno-budowlane (demontaż, utylizacja) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Mammograf cyfrowy

Dla: Zakład Radiologii I

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU / WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY/ LUB/I PARAMETR OCENIANY | PARAMETR OFEROWANY/ OCENIANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |
| 1. | Oferowany model aparatu. | Podać |  |
| 2. | Mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki. | TAK |  |
| 3. | Mammograf wysokiej klasy - najważniejsze podzespoły min. lampa, generator, statyw pochodzą od tego samego producenta. | TAK |  |
|  | Generator wysokiego napięcia |  |  |
| 4. | Generator wysokoczęstotliwościowy zintegrowany w statywie mammografu(w gantry). | TAK |  |
| 5. | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW. | TAK, podać |  |
| 6. | Zakres wysokiego napięcia (min. 23 - 35 kV). | TAK |  |
| 7. | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV. | TAK |  |
| 8 | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs(Min. 600 mAs). | TAK |  |
| 9. | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra. | TAK |  |
|  | Lampa RTG |  |  |
| 10. | Typ i producent lampy RTG. | Podać |  |
| 11. | Anoda minimum dwumateriałowa dla każdego ogniska lampy – materiał anody wybierany automatycznie, w zależności od budowy anatomicznej: -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o niskiej i średniej gęstości utkania (molibden) -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o wysokiej gęstości utkania umożliwiający zmniejszenie dawki promieniowania u takiej grupy pacjentek (inny niż molibden) | TAK/NIE Podać rodzaje materiałów TAK –1 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 12. | Pojemność cieplna anody (Min. 160 kHU). | TAK |  |
| 13. | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC336 (max. 0,15 mm). | TAK |  |
| 14. | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC336 (max. 0,3 mm). | TAK |  |
| 15. | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra. | TAK |  |
|  | Automatyka |  |  |
| 16. | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora. | TAK, Opisać |  |
| 17. | Dobór wszystkich parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji). | TAK |  |
| 18. | System automatycznej kontroli ekspozycji dedykowany do obrazowania piersi z implantami. | TAK |  |
| 19. | Automatyka doboru filtrów. | TAK |  |
| 20. | Automatyczna kontrola kompresji. | TAK |  |
| 21. | Ręczna kontrola kompresji. | TAK |  |
| 22. | Zaawansowany system kompresji, umożliwiający pacjentce kontrolę kompresji przy asyście technika poprzez bezprzewodowy pilot – zapewniający poprawę komfortu badania. | TAK/NIE opisać |  |
| 23. | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji. | TAK |  |
| 24. | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego. | TAK, opisać |  |
|  | Statyw mammograficzny |  |  |
| 25. | Statyw wolnostojący. | TAK |  |
| 26. | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym. | TAK |  |
| 27. | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo, bez jej pochylenia w żadną stronę)min. 70 – 140 cm (wysokość stolika od podłogi). | TAK |  |
| 28. | Zmotoryzowany obrót głowicy. | TAK |  |
| 29. | Zakres obrotu głowicymin. 360°. | TAK |  |
| 30. | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji 180° (detektor na górze, lampa na dole). | TAK |  |
| 31. | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu ekspozycji przez technika. | TAK/NIE TAK –2 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 32. | Odległość ognisko-detektor obrazu min. 65 cm. | TAK |  |
| 33. | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x. | TAK |  |
| 34. | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  |
| 35. | Osłona twarzy pacjentki do klasycznych badań 2D. | TAK |  |
| 36. | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - Min. 18x23 cm - Min. 23x29 cm - Docisk/dociski do zdjęć powiększonych, - Celowanych | TAK |  |
| 37. | Płyta kompresyjna o wymiarach 18x23 (±1 cm), (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. | TAK |  |
| 38. | Płyta kompresyjna o wymiarach 18x23 (±1 cm), (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością automatycznego przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. | TAK/NIE TAK –2 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 39. | Automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18x23 (±1 cm) w projektach MILO. | TAK |  |
| 40. | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja). | TAK |  |
|  | Detektor cyfrowy |  |  |
| 41. | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm. | TAK |  |
| 42. | Technologia detektora zapewniająca gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizacje/kalibrację detektora). | TAK |  |
| 43. | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 s. | TAK |  |
| 44. | Rozmiar piksela (bok piksela) max. 100 µm. | TAK |  |
| 45. | Zakres dynamiki min. 14 bit. | TAK |  |
| 46. | Współczynnik DQE dla 0,5 lp/mm min. 70%. | TAK |  |
| 47. | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D – zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego. | TAK |  |
| 48. | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 25 s. | TAK, podać |  |
|  | Konsola technika – stacja akwizycyjna |  |  |
| 50. | Monitor, komputer z procesorem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko – konsola technika) z ekranem dotykowym. | TAK |  |
| 51. | UPS dedykowany do podtrzymywania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików. | TAK |  |
| 52. | Szyba ochronna dla operatora (ekwiwalent min. 0,5 mm PB). | TAK |  |
| 53. | Monitor obsługowy dla technika LCD min. 21" (1280x1024 piksele). | TAK |  |
| 54. | Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB. | TAK |  |
| 55. | Dysk twardy min. 1 TB. | TAK |  |
| 56. | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i /lub DVD w formacie DICOM. | TAK |  |
| 57. | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia – analiza zdjęć odrzuconych. | TAK |  |
| 58. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print - DICOM Query/Retrive | TAK |  |
| 59. | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  |
|  | Tomosynteza |  |  |
| 61. | Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności. | TAK |  |
| 62. | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania głowicy lampy lub w technice krokowej. | TAK, podać |  |
| 63. | Rozdzielczość zdjęć (piksele), używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D (bez binningu). | Tak, podać |  |
| 64. | Czas wykonywania skanu tomosyntezy max. 25 s. | TAK, podać |  |
| 65. | Zakres skanu tomosyntezy (dla trybu tomosyntezy, dla którego został podany czas skanu w punkcie nr 62 – jeśli system posiada więcej niż jeden tryb tomosyntezy) min. ± 12,5°. | TAK, podać |  |
| 66. | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy (definiowana również jako grubość zrekonstruowanej płaszczyzny), max.1 mm. | TAK, podać |  |
| 67. | Akwizycja obrazu 3D tomosyntezy z wykorzystaniem dedykowanej kratki przeciwrozproszeniowej lub kratki przeciwrozproszeniowej wykorzystywanej w technice 2D w celu redukcji promieniowania rozproszonego. | TAK/NIE, podać TAK –2 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 68. | Możliwość otrzymania syntetycznych zdjęć 2D z syntezy zdjęć tomo. | TAK |  |
| 69. | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazu akwizycji w technice 3D. | TAK, opisać |  |
| 70. | Osłona twarzy do badań 3D (tomosyntezy) | TAK |  |
| 71. | Możliwość przeglądania obrazów 3D na stanowisku obrazowo-opisowym w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie – warstw składających się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn. | TAK, opisać |  |
|  | Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa 1 szt. |  |  |
| 72. | Stanowisko obrazowo – opisowe. | TAK |  |
| 73. | System operacyjny Windows 10 64-bit lub równoważny. | TAK, podać |  |
| 74. | Pamięć operacyjna RAM min. 16 GB. | TAK |  |
| 75. | Dysk twardy min. 1 TB. | TAK |  |
| 76. | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa. | TAK |  |
| 77. | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego, USG. | TAK |  |
| 78. | Para diagnostycznych monitorów obrazowych wysokiej klasy - przekątna monitora ≥ 21" - prezentacja obrazu w pionie - rozdzielczość monitora min. 5 MP - maksymalna jasność monitora ≥ 500 cd/m2 | TAK |  |
| 79. | Monitor LCD do wprowadzania opisów min. 21" | TAK |  |
| 80. | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na monitorach – obrazów CC bok do boku oraz projekcji MILO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK |  |
| 81. | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing. | TAK, opisać |  |
| 82. | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK |  |
| 83. | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych. | TAK, opisać |  |
| 84. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive - DICOM Store - DICOM Basic Print - DICOM Querty/Retrieve | TAK |  |
| 85. | Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy. | TAK |  |
| 86. | Narzędzie przyspieszające ocenę badań tomosyntezy: - możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w obszarze zdefiniowanym na syntetycznym zdjęciu 2D - automatyczne wyświetlanie płaszczyzny tomo po wskazaniu zmiany na zdjęciu 2D lub uzyskiwanie dla wykonanego badania tomosyntezy obrazu syntetycznego 3D w postaci bryły którą można obracać w celu lepszej oceny klastrów mikrozwapnień. | TAK/NIE, opisać/podać nazwy narzędzi TAK –1 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 87. | Możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w pętli filmowej. | TAK |  |
| 88. | Narzędzia tomo umożliwiające wskazanie głębokości, numeru płaszczyzny oraz kwadratu w którym znajduje się zmiana. | TAK/NIE TAK –1 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 89. | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej. | TAK |  |
| 90. | Funkcjonalność stopniowej redukcji tła przy przejściu od obrazu klasycznego do spektralnego (zrekonstruowanego) w celu łatwego porównania oraz oceny anatomicznego i morfologicznego charakteru zmiany patologicznej. | TAK/NIE opisać TAK –1 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 91. | Zmiana okna/przesunięcie/powiększenie obrazu. | TAK |  |
| 92. | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  |
| 93. | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Mammografia spektralna z kontrastem |  |  |
| 94. | Funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym ( w oparciu o nisko i wysokoenergetyczną ekspozycję). | TAK, opisać |  |
|  | Przystawka do biopsji |  |  |
| 95. | Przystawka biopsyjna do wykonywania biopsji stereotaktycznej i biopsji 3D oraz biopsji pod kontrolą mammografii spektralnej z wykorzystaniem detektora zaoferowanego mammografu, składająca się z: - panelu dotykowego do kontrolowania systemu prowadzenia igły - uchwytu na igłę - dedykowanej płytki uciskowej oraz niezbędnym osprzętem Nasuwana na stolik pacjenta rozpoznawana automatycznie przez system mammografu. Przystawka umożliwia pionowe i poziome dojście do zmiany w piersi. Zmiana kierunku podejścia (z pionowego na boczne lub z bocznego na pionowe) bez konieczności dekompresji piersi. | TAK |  |
| 96. | Fotel do transportu i pozycjonowania pacjentów podczas biopsji piersi z możliwością rozłożenia do pozycji łóżka. | TAK |  |
| 97. | Funkcjonalność umożliwiająca obrazowanie wycinków z biopsji podczas procedury z wykorzystaniem detektora mammografu bez konieczności zwalniania ucisku pacjentki. Opcja musi zapewnić bezpieczną kolimację zabezpieczającą pacjentkę przed uzyskaniem dodatkowej dawki promieniowania. | TAK |  |
| 98. | Przystawka do biopsji wyposażona w laser zapewniający wskazanie miejsca wkłucia, umożliwiający łatwe wykonanie znieczulenia miejscowego przed zabiegiem. | TAK/NIE TAK –2 pkt. NIE - 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie do kontroli jakości |  |  |
| 99. | Fantomy: - do mammografii cyfrowej (Mammo FFDM Phantom CIRS) - do tomosyntezy (Digital Breast Tomosynthesis QC Phantom Model 021 CERS) - do mammografii spektralnej (Contrast Enhanced Spectral Mammography Phantom Model 022 CESM) | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(z wyłączeniem parametrów ocenianych).

Opis sposobu przyznawania punków za oferowane parametry techniczne podlegające ocenie.

- Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi: 12 pkt

- Deklarowane parametry techniczne (dodatkowo punktowane) muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 2) SWZ.

- W przypadku nie podania (nie wypełnienia kolumny) parametrów podlegających ocenie, Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

Uwaga: W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających parametry techniczne (dodatkowo punktowane), Zamawiający w takim przypadku przyzna 0 pkt.

- Zaoferowane parametry techniczne podlegające ocenie będą punktowane wg. wskazania w tabeli.

Łączna liczba uzyskanych punktów będzie stanowiła podstawę do oceny oferty w kryterium nr 2 – Parametry techniczne, opisanego w SWZ Rozdz. XXVII KRYTERIA OCENY OFERT

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | W ramach wartości umowy, w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Zakład Radiologii I dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem IV | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) -Harmonogram przeglądów/walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) -Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia, wersja PDF) -Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) -Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Integracja ze szpitalnym system informatycznym. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……………………….. Tel.:………………… email………………. |
|  | Dokumentacja techniczna w zakresie ochrony radiologicznej (projekt osłon stałych ) zatwierdzona przez PWIS. | TAK |  |
|  | Wykonanie projektów osłon stałych w pomieszczeniach docelowego montażu mammografu. | TAK |  |
|  | Integracja urządzenia radiologicznego ze szpitalnym oprogramowaniem umożliwiającym raportowanie i analizę dawek otrzymywanych przez pacjenta (DoseWatch). | TAK |  |
| 28. | Fartuch na biodra ochronny (ekwiwalent 0,5 mm PB). | TAK |  |
| VI | PRACE ADAPTACYJNE |  |  |
| 29. | Demontaż i Utylizacja mammografu Hologic Lorad Selenia (nr seryjny: 28410072345, nr inw. 8-007105/IVa 4-51-A)– 1szt. | TAK |  |
| 30. | Demontaż mammografu innego typu i przeniesienie w miejsce usytuowanego urządzenia w/w pkt. 29 | TAK |  |
| 31. | Dostosowanie prac wykonawczych (zasilanie, kanały kablowe, wyłączniki bezpieczeństwa, oświetlenie ostrzegawcze, malowanie i naprawy ścian w pracowniach, montaż odbojnic ściennych). | TAK |  |
| 32. | Wykonanie dwóch osłon stałych w pomieszczeniach montażu mammografu. | TAK |  |
| VII | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
| 33. | Termin dostawy sprzętu do 08.12.2023. | TAK |  |
| 34. | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia - instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem do 31.03.2024r. | TAK |  |
| 35. | Podstawą odbioru aparatu są testy odbiorcze i specjalistyczne wykonane przez fizyków medycznych z Zakładu Fizyki Medycznej NIO-PIB przy udziale przedstawiciela podmiotu uprawnionego do instalacji urządzenia. Wyniki wykonanych testów muszą spełniać kryteria wymagane obowiązującymi przepisami ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych do ustawy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę