Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf komputerowy Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zgodnie z opisem poniżej w tabeli | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szkolenie | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Roboty adaptacyjno-budowlane (demontaż, utylizacja) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup tomografu komputerowego

Dla: Klinika Nowotworów Głowy i Szyi ( OPK- 925 )

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy tomograf stożkowy. | TAK |  |
|  | Skan wolumetryczny przy jednym obrocie głowicy. | TAK |  |
|  | Niska dawka promieniowania. | TAK, podać |  |
|  | Adaptacja natężenia promieniowania do budowy pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja fuzji wzdłużnej obrazów. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania wstępnego badania 2D z niską dawką promieniowania. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w moduł wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Tomograf wyposażony w wiązkę stożkową. | TAK |  |
|  | Zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa radiologicznego. | TAK |  |
|  | Możliwość pozycjonowania za pomocą komputera. | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji w zależności od przezierności tkanek na promieniowanie. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania dwóch ekspozycji weryfikujących położenie pacjenta. | TAK |  |
|  | 16-bitowy detektor. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar Voxela – w trybie standard maksymalnie 200-300 µm, w trybie wysokiej rozdzielczości maksymalnie 100-150 µm. | TAK, podać |  |
|  | Technologia dostosowująca warunki ekspozycji do budowy pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Czas skanu 3D do 40 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Czas rekonstrukcji 3D <1 minuty. | TAK, podać |  |
|  | Obrót lampy 360°. | TAK |  |
|  | Napięcie na lampie rentgenowskiej 110 kV. | TAK, podać |  |
|  | Różne obszary obrazowania podczas jednego obrotu od 21x19 do 6x6. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość łączenia skanów – maksymalny obszar obrazowania 22x15. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji 5,4 sek. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonywania klasycznych zdjęć RTG. | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany stół i pozycjonowanie – radiotransparentny stół z włókna węglowego. Ruch stołu w 3 kierunkach, sterowanie z konsoli technika lub z panelu przy aparacie. | TAK, podać |  |
|  | Laserowe wskaźniki lokalizacji. | TAK |  |
|  | Dedykowany komputer ze specjalistycznym monitorem do obrazowania medycznego wraz z oprogramowaniem NewTom NNT with Viewer software, free. | TAK, podać |  |
|  | Modalność DICOM: IHE compliant (Print; Storage Commitment; WorkList MPPS; Query Retrive). | TAK |  |
|  | Zasilanie: 15A@ 100/115 V, 12A@200 V, 10A@220/230 V, 8A@240 V, 50/60 Hz. | TAK |  |
|  | Waga aparatu 660 kg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania jednego badania dla kompletnej diagnostyki zębów, zatok, stawów skroniowo-żuchwowych, ucha środkowego, dróg oddechowych. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania pantomogramów i zdjęć cefalometrycznych z tomografii. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia symulacji osadzenia implantów zębowych. | TAK |  |
|  | Możliwość obliczenia objętości dróg oddechowych. | TAK |  |
|  | Dokładność badań do 0,1 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy zdemontuje oraz zutylizuje wycofany tomograf HISPEED DXI/PLUS o numerze seryjnym 748109YM6/600092CT01 a numerze inwentarzowym 8-005323. | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do przesyłania danych z Elektronicznej Karty Pacjenta ( Z historią choroby/znieczulenia) do systemu CGM Clininet. W ramach oferty wykonawca dokona integracji aparatu ze szpitalnym systemem medycznym HIS/RIS/PACS firmy CGM oraz z systemem umożliwiającym raportowanie i analizę dawek otrzymywanych przez pacjenta (DoseWatch) firmy GE. | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia, przeprowadzeniu testów odbiorczych producenta i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. Gwarancja obejmuje wszystkie komponenty specjalne ( dodatkowe wyposażenie wraz z oprogramowaniem). | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia min 95% czas bezawaryjnego działania dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji. | TAK |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem, jeśli dotyczy | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (wraz z danymi technicznymi). | TAK |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
|  | Konsultacje, dotyczące poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji, poprzez bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym (telefon komórkowy). | TAK podać |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania (upgrade) dla zaoferowanej aparatury w okresie gwarancji oraz po gwarancji (jeśli będzie dostępny)- w ramach wartości umowy - na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| II. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem IV | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Zdjęcie/a tabliczki/tabliczek znamionowej aparatury (format jpg) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) -Harmonogram przeglądów/walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF)-Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia, wersja PDF)-Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF)-Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF)- Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów- Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF)- Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania elektryczne, specjalistyczne podłączenia, sieć komputerowa LAN) | TAK |  |
|  | Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie testów odbiorczych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Testy specjalistyczne tomografu komputerowego CBCT wykonywane przez okres gwarancji zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. | TAK |  |
|  | Przeglądy dodatkowego wyposażenia w trakcie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna w zakresie ochrony radiologicznej (projekt osłon stałych) w pomieszczeniu docelowego montażu tomografu CBCT zatwierdzona przez PWIS. | TAK |  |
|  | Fartuch na fartuch ochronny (ekwiwalent 0,5 mm PB) | TAK |  |
|  | Fantom do wykonywania testów w tomografii komputerowej CBCT, o średnicy co najmniej 16 cm i wysokości co najmniej 15 cm, umożliwiający wykonanie następujących testów: artefakty, wartość HU, jednorodność obrazu, poziom szumu, rozdzielczość wysokokontrastowa, geometryczna poprawność obrazu. Oprogramowanie do analizy obrazów uzyskiwanych z użyciem fantomu, umożliwiające wyznaczenie rozdzielczości wysokokontrastowej wyrażonej przez MTF50. Taki jak: fantom QUART DVTap z oprogramowaniem DVTtec. | TAK |  |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (zakup, dostawa) do dnia 08/12/2023 r. | TAK |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (demontaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Zamawiającego, szkolenie instruktażowe) do dnia 31/03/2024 r. | TAK |  |
|  | Podstawą odbioru aparatu są testy odbiorcze i specjalistyczne wykonane przez fizyków medycznych z Zakładu Fizyki Medycznej NIO-PIB przy udziale przedstawiciela podmiotu uprawnionego do instalacji urządzenia. Wyniki wykonanych testów muszą spełniać kryteria wymagane obowiązującymi przepisami ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych do ustawy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę