Załącznik nr 1 do umowy

Zasady realizacji kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi 
w zakresie jakości badań mammograficznych.

Zadanie finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.”Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”

2023

- Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych w zakresie oceny fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości przez świadczeniodawców wykonywana jest w oparciu o imienne upoważnienia Ministra Zdrowia i wymaga wizytacji świadczeniodawcy przez co najmniej jednego kontrolera.

- Ponieważ zasadniczym zadaniem kontroli jest ocena fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych kontrolerami winni być fizycy z tytułem co najmniej magistra z preferencją dla specjalistów fizyki medycznej. Rekomendowane są osoby z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie kontroli świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w oparciu o upoważnienie Ministra Zdrowia. Dodatkowo, w przypadku kontroli pracowni wykorzystujących do skryningu mammograficznego systemy cyfrowe lub ucyfrowione, rekomenduje się osoby z doświadczeniem w wykonaniu kontroli co najmniej 5 tego typu pracowni.

- Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wybrani zostaną wykonawcy kontroli jakości badań mammograficznych obejmującej świadczeniodawców na terenie całego kraju.

- Wykonawca/cy kontroli jakości zobowiązani są do spełniania warunku zapisanego w pkt 2 oraz zasady bezstronności, co potwierdzają poprzez dostarczenie do COK Załącznika nr 1 i 1a oraz Załącznika nr 2 (po weryfikacji bezpośrednio ze świadczeniodawcą i Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) liczby i rodzaju aparatów mammograficznych, z listy otrzymanej z COK, wykonujących badania mammograficzne w Programie na obszarze obejmującym kontrolę).

- Kontrola ma potwierdzić zgodność działalności kontrolowanej jednostki z interesem kobiet podlegających procedurom mammografii skryningowej (etap podstawowy) i mammografii uzupełniającej (etap pogłębionej diagnostyki), a w przypadku braku takiej możliwości, ma udokumentować niezgodność działalności jednostki z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie.

- Zadania kontrolującego:

a) Pisemne powiadomienie świadczeniodawcy o planowanej kontroli jakości – ustalenie stosownego terminu (wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru oraz skanu pisma na adres mailowy Dyrekcji świadczeniodawcy i Pracowni Mammograficznej).

b) Kontroler działa w oparciu o przygotowany harmonogram zaakceptowany przez COK. Na początku wizytacji jednostki kontroler w porozumieniu ze świadczeniodawcą ustala, które osoby upoważnione są do reprezentowania świadczeniodawcy podczas kontroli. Jako minimum wymaga się obecności 1 osoby upoważnionej do prezentowania testów kontroli jakości oraz do obsługi mammografu.

c) Dokonywana jest identyfikacja mammografu; na podstawie paszportu, numeru umieszczonego na mammografie, ewentualnie innej dokumentacji, ustalany jest jego numer seryjny, data produkcji oraz instalacji, itd.

d) Sprawdza się poprawność i kompletność zapisów dotyczących testów kontroli jakości oraz zgodność dokumentowanych wyników testów z wymaganym zakresem. W przypadku stwierdzenia przekraczania granic tolerancji kontroler zobowiązany jest do zbadania, czy jednostka podjęła w porę właściwe działania korygujące. Testy wykonywane przez świadczeniodawcę we własnym zakresie podlegają analizie pod kątem poprawności stosowanej metodyki. Dodatkowo kontroler sprawdza, czy wyeliminowano ewentualne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2022r. Ewentualne zastrzeżenia są na bieżąco sygnalizowane przez kontrolerów. Kontrola dokumentacji testów podstawowych  obejmuje 2 miesiące dowolnie wybrane przez kontrolera z okresu roku poprzedzającego dzień kontroli.

e) Analiza parametrów obejmuje szeroki zakres pracy systemu (zgodny z załączonymi protokołami kontroli świadczeniodawców wykorzystujących analogowe i cyfrowe systemy obrazowania mammograficznego), przy czym jako najważniejsze przy formułowaniu oceny jednostki uznaje się te, które mają wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu oraz na dawkę promieniowania jonizującego otrzymywaną przez badaną kobietę.

f) W czasie niezależnym od wizytacji jednostki kontrolerzy dokonują szczegółowej analizy zebranego materiału oraz wypełniają protokół kontroli w formie ustalonej przez Centralny Ośrodek Koordynujący (Załączniki nr 3 i 4).

g) Końcowa ocena jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi jest formułowana przez osoby przeprowadzające kontrolę na podstawie wyników oceny realizacji testów specjalistycznych i podstawowych oraz oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej.

Kontroler wyposażony w specjalistyczny sprzęt (zestaw fantomowy CDMAM oraz mierniki) przeprowadzi wybrane testy oraz dokona oceny jakości obrazu w kontrolowanych pracowniach stosujących obrazowanie cyfrowe. Stwierdzenie nieprawidłowości naruszających wymogi prawne może stanowić podstawę do sformułowania negatywnej oceny końcowej.

h) Wypełnione i podpisane protokoły (po jednym egzemplarzu) kontroler przekazuje do Centralnego Ośrodka Koordynującego w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. i po zaakceptowaniu dokumentów przez COK wysyła je do świadczeniodawców.

7. Centralny Ośrodek Koordynujący przesyła wyniki kontroli do Ministerstwa Zdrowia, do Centrali NFZ oraz do właściwych dla siedziby świadczeniodawcy Oddziałów Wojewódzkich NFZ (za potwierdzeniem odbioru).

8. NFZ po otrzymaniu raportu z kontroli jakości zawierającego ocenę negatywną, na podstawie obowiązujących przepisów, powinien niezwłocznie wstrzymać kontrakt na wykonywanie skryningu mammograficznego przez świadczeniodawcę, do którego dany raport się odnosi. NFZ może wznowić kontrakt dopiero po otrzymaniu pisma od COK z informacją o tym, że „przysłana przez świadczeniodawcę dokumentacja obrazuje usunięcie wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.”

9. Świadczeniodawca po uzyskaniu negatywnej oceny może przysłać do COK materiały mające obrazować wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. COK powinien zasięgnąć opinii kontrolerów, którzy wykonywali kontrolę u danego świadczeniodawcy, w zakresie treści dokumentacji. Kontrolerzy są zobowiązani do dokonania oceny, czy dokumentacja odnosi się do wszystkich przez nich stwierdzonych zastrzeżeń. Kontrolerzy jako wynik oceny na adres COK przekazują pismo zawierające zdanie „Przysłana dokumentacja obrazuje (lub nie obrazuje) usunięcie wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.” W przypadkach wątpliwych, zasygnalizowanych przez kontrolerów, COK może wnioskować do świadczeniodawcy o przysłanie dokumentacji uzupełniającej. COK przesyła otrzymane od kontrolerów pismo (jako załącznik) do terytorialnie właściwego dla siedziby świadczeniodawcy Oddziału NFZ i do świadczeniodawcy. Rekomenduje się by proces usuwania nieprawidłowości został zakończony w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty przekazania protokołu do świadczeniodawcy.

10) Główne akty prawne w oparciu, o które formułowane są ustalenia z kontroli to:

- Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz. U. 2019 poz. 969).

- aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,

- aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

- aktualnie obowiązujące Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne,

- aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.

11. Dane uzyskane podczas kontroli, zawarte w protokole będą poddane analizie i wykorzystane do przygotowania podsumowań z realizacji Programu, jak również opracowania wniosków co do przyszłych działań w tym zakresie.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu kryterium bezstronności wobec kontrolowanego świadczeniodawcy,

- Załącznik nr 1a – Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez osoby, które będą realizowały kontrole świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych,

- Załącznik nr 2 – Lista świadczeniodawców podlegających kontroli w 2023 roku,

- Załącznik nr 3 – Protokół z kontroli jakości mammografów analogowych,

- Załącznik nr 4 – Protokół z kontroli jakości mammografów cyfrowych i ucyfrowionych,

- Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,

Załącznik nr 1

……………, dnia ……………….2023 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż:

- Nie wchodzę w skład organów statutowych i nie pełnię funkcji kierowniczej                     u świadczeniodawcy, którego dotyczy kontrola i nie jestem przedstawicielem tego świadczeniodawcy.

- Nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym bocznym do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze                      u świadczeniodawcy, którego dotyczy kontrola lub przedstawicielem którejkolwiek               z tych osób.

- Nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u świadczeniodawcy, którego dotyczy kontrola lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób.

- Nie jestem pracownikiem świadczeniodawcy, którego dotyczy kontrola, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilno - prawnej.

Jestem również świadoma/y, że:

- biorąc udział w kontroli mogę zostać z niej wyłączona/y, jeżeli pomiędzy mną a osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze                        u świadczeniodawcy lub będącą przedstawicielem świadczeniodawcy, zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności;

- wymienione wyżej powody wyłączenia z kontroli, obowiązują także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto zobowiązuję się do:

- informowania o każdej sytuacji zaistnienia przesłanek do wyłączenia mnie                     z prowadzenia kontroli u danego świadczeniodawcy;

- przeprowadzenia kontroli zgodnie z przyjętymi zasadami u świadczeniodawców wskazanych w załączniku 2 do niniejszego oświadczenia.

…………………………………………..

(Podpis osoby kontrolującej)

Załącznik nr 1a

……………, dnia ……………….2023 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż:

- spełniam zawarte w zasadach realizacji wymagania oraz posiadam kompetencje uprawniające do przeprowadzania kontroli jakości świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych;

- zapoznałem/zapoznałam* się z zasadami realizacji kontroli jakości świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych i zobowiązuję się do przeprowadzenia kontroli zgodnie z metodologią;

- zapoznałem/zapoznałam* się z protokołem z kontroli jakości świadczeniodawców Programu profilaktyki raka piersi w zakresie jakości badań mammograficznych 
i zobowiązuję się do przeprowadzenia kontroli w oparciu o kryteria określone 
w protokole.

……………………………………

(Podpis osoby kontrolującej)

* zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 2

…………………….., dnia ……………….2023 r.

LISTA ŚWIADCZENIODAWCÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W ROKU 2023

Imię i nazwisko kontrolera: ……………………………………………..

Nr dowodu osobistego: …………………………………………………

Wykaz świadczeniodawców:

1……………………………..

2……………………………..

3……………………………..

4…………………………….

……………………………………

(Podpis osoby kontrolującej)

# Załącznik nr 3

# Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach  zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”

# przez Centralny Ośrodek Koordynujący

| Użytkownik (nazwa i adres) |  |
| --- | --- |

| Mammograf |  |
| --- | --- |
| Typ systemu | analogowy |
| Rodzaj pracowni | stacjonarna / mobilna |
| Producent |  |
| Model lub typ |  |
| Rok produkcji |  |
| Rok rozpoczęcia eksploatacji |  |
| Nr seryjny aparatu |  |
| Etap Programu | Podstawowy/ Diagnostyki pogłębionej/ Oba |
| Nr seryjny lampy |  |

| Data kontroli |  |
| --- | --- |

| Osoba przeprowadzająca kontrolę |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | Numer upoważnienia Ministra Zdrowia |

| Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe |

# Ocena realizacji testów kontroli jakości

## 1.	Testy specjalistyczne

| Data wykonania testów specjalistycznych |  |
| --- | --- |

Uwagi dotyczące testów specjalistycznych oraz reagowania na ich wyniki

|  | Akceptacja |  |
| --- | --- | --- |
|  | tak | nie |
| Pracownia posiada aktualny protokół z testów specjalistycznych |  |  |

| Ocena wyników testów specjalistycznych i reakcji na nie*) |  |
| --- | --- |
| Prawidłowe wyniki wszystkich testów specjalistycznych |  |
| Wyniki nieprawidłowe, podjęto odpowiednie działania korygujące |  |
| Wyniki nieprawidłowe, nie podjęto odpowiednich działań korygujących |  |

Testy specjalistyczne powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów przekraczają wartości graniczne.

*) Wypełnić, jeśli pracownia przedstawiła aktualny protokół z testów specjalistycznych.

## 2.	Testy podstawowe

| Test | wykonywany prawidłowo i regularnie | wykonywany nieregularnie i/lub nieprawidłowo | nie wykonywany |
| --- | --- | --- | --- |
| Stałość ekspozycji (w każdym dniu pracy mammografu) |  |  |  |
| Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia (co tydzień) |  |  |  |
| Rozdzielczość wysokokontrastowa, progowy kontrast (co tydzień) |  |  |  |
| Kompresja piersi (6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych) |  |  |  |
| Kasety (co 6 miesięcy) |  |  |  |
| Oświetlenie ciemni (co 6 miesięcy) |  |  |  |
| Gęstość minimalna, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości, temperatura wywoływacza (w każdym dniu pracy wywoływarki) |  |  |  |
| Warunki oceny zdjęć mammograficznych (w każdym dniu stosowania negatoskopu) |  |  |  |

Uwagi dotyczące prowadzenia testów podstawowych oraz reagowania na ich wyniki

Testy podstawowe powinny być prowadzone w zakresie i z częstością określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów  przekraczają wartości graniczne.

# Ocena wybranych parametrów aparatury mammograficznej

## 1.	Geometria wiązki promieniowania X

Format filmu: 18 cm × 24 cm

| Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi filmu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| od strony klatki piersiowej | [mm] |  | wew. filmu / na zew. filmu |
| od lewej strony | [mm] |  | wew. filmu / na zew. filmu |
| od prawej strony | [mm] |  | wew. filmu / na zew. filmu |

| Położenie krawędzi stolika względem krawędzi filmu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| od strony klatki piersiowej | [mm] |  | na zew. filmu |

Format filmu: 24 cm × 30 cm

| Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi filmu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| od strony klatki piersiowej | [mm] |  | wew. filmu / na zew. filmu |
| od lewej strony | [mm] |  | wew. filmu / na zew. filmu |
| od prawej strony | [mm] |  | wew. filmu / na zew. filmu |

| Położenie krawędzi stolika względem krawędzi filmu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| od strony klatki piersiowej | [mm] |  | na zew. filmu |

Pole promieniowania X powinno pokrywać cały film. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź filmu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Odległość między krawędzią rejestratora obrazu a krawędzią stolika znajdującą się od strony ściany klatki piersiowej wynosi maksymalnie 5 mm.

## 2.	Kompresja piersi

Płytka uciskowa: mała

### a)	Maksymalna siła kompresji

| Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji | [kg] |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu | [kg] |  |
| Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji | [kg] |  |
| Wartość siły kompresji po 30 sekundach | [kg] |  |
| Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach | [kg] |  |

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg. Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.

### b)	Ustawienie płytki uciskowej

| Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) |  |  |
| --- | --- | --- |
| z lewej strony [cm] | z prawej strony [cm] | różnica między lewą i prawą stroną [cm] |

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.

Płytka uciskowa: duża

### a)	Maksymalna siła kompresji

| Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji | [kg] |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu | [kg] |  |
| Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji | [kg] |  |
| Wartość siły kompresji po 30 sekundach | [kg] |  |
| Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach | [kg] |  |

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg. Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.

### b)	Ustawienie płytki uciskowej

| Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) |  |  |
| --- | --- | --- |
| z lewej strony [cm] | z prawej strony [cm] | różnica między lewą i prawą stroną [cm] |

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.

## 3.	Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia*

Stolik: mały

| Gęstość optyczna | Wartość odniesienia: Dod |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość minimalna: Dmin |  |
|  | Wartość maksymalna: Dmax |  |
| Różnice od wartości odniesienia | Dod - Dmin |  |
|  | Dmax - Dod |  |

Dla obrazu fantomu (4,5 cm PMMA) wykonanego w warunkach klinicznych gęstość optyczna w punkcie referencyjnym (zwana dalej „wartością odniesienia”) powinna zawierać się w przedziale 1,4 ÷ 1,9. Wszystkie wartości gęstości optycznej nie powinny różnić się od wartości odniesienia o więcej niż 0,15.

Stolik: duży

| Gęstość optyczna | Wartość odniesienia: Dod |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość minimalna: Dmin |  |
|  | Wartość maksymalna: Dmax |  |
| Różnice od wartości odniesienia | Dod - Dmin |  |
|  | Dmax - Dod |  |

Dla obrazu fantomu (4,5 cm PMMA) wykonanego w warunkach klinicznych gęstość optyczna w punkcie referencyjnym (zwana dalej „wartością odniesienia”) powinna zawierać się w przedziale 1,4 ÷ 1,9. Wszystkie wartości gęstości optycznej nie powinny różnić się od wartości odniesienia o więcej niż 0,15.

### *) Wypełnić na podstawie testów specjalistycznych o ile to możliwe.

## 4.	Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej

| Grubość fantomu PMMA [cm] | Średnia dawka gruczołowa [mGy] |
| --- | --- |
| 4.5 |  |

Średnia dawka gruczołowa wyznaczona dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości   4.5 cm maksymalnie 2.5 mGy.

## 5.	Warunki oglądania mammogramów

### a)	Wyposażenie negatoskopu w żaluzje

| ###### Nazwa i typ negatoskopu | Wyposażenie w żaluzje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | żaluzje | maskownice innego typu | brak |
|  | żaluzje | maskownice innego typu | brak |

Negatoskop powinien być wyposażony w żaluzje lub innego typu maskownice.

### b)	Ocena wizualna powierzchni negatoskopu

| ###### Nazwa i typ negatoskopu | ###### Uwagi |
| --- | --- |

Powierzchnia negatoskopu nie powinna być brudna ani zarysowana. Negatoskop świeci stabilnym, równomiernym oraz jednakowym na całej powierzchni światłem.

## 6.	Warunki oglądania mammogramów*

### Luminancja negatoskopu

| ###### Nazwa i typ negatoskopu | Luminancja: Lśrodek [cd/m2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min: |  | max: |  |
|  | min: |  | max: |  |

| Średnia wartość maksymalnej luminancji: Lśrodek śr | [cd/m2] |  |
| --- | --- | --- |
| 85% wartości średniej | [cd/m2] |  |
| 115% wartości średniej | [cd/m2] |  |

Luminancja negatoskopu powinna być regulowana co najmniej w granicach 3000 cd/m2  6000 cd/m2. Odchylenie luminancji zmierzonej na środku powierzchni każdego negatoskopu od średniej wartości luminancji dla wszystkich negatoskopów używanych w pracowni nie powinno być większe niż 15%.

### *) Zmierzyć lub wypełnić na podstawie testów specjalistycznych o ile to możliwe.

\

## Uwagi dotyczące wyników oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości

# Kryteria formułowania oceny końcowej

Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” jest formułowana przez osoby przeprowadzające kontrolę na podstawie wyników oceny realizacji testów specjalistycznych i podstawowych oraz oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej. Stwierdzenie nieprawidłowości naruszających wymogi prawne może stanowić podstawę do sformułowania negatywnej oceny końcowej.

# Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownia mammograficzna w …........ realizuje badania kobiet wykonywane z wykorzystaniem aparatu [producent, model/typ] o numerze seryjnym [nr seryjny] w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” w sposób prawidłowy / nieprawidłowy*) w zakresie ocenianych parametrów.

Kopia niniejszego Protokołu zostaje przekazana do Centralnego Ośrodka Koordynującego, natomiast informacja o wynikach kontroli do właściwego dla siedziby świadczeniodawcy Oddziału Wojewódzkiego NFZ (za potwierdzeniem odbioru).

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę

### *) Niewłaściwe skreślić.

# Załącznik nr 4

# Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych

# realizowanej w ramach zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”

# przez Centralny Ośrodek Koordynujący

| Użytkownik (nazwa i adres) |  |
| --- | --- |

| Mammograf |  |
| --- | --- |
| Typ systemu | cyfrowy / ucyfrowiony |
| Rodzaj pracowni | stacjonarna / mobilna |
| Producent |  |
| Model lub typ |  |
| Rok produkcji |  |
| Rok rozpoczęcia eksploatacji |  |
| Nr seryjny aparatu |  |
| Etap Programu | Podstawowy/ Diagnostyki pogłębionej/ Oba |
| Nr seryjny lampy |  |
| Model lub typ skanera CR |  |
| Model lub typ kaset CR |  |

| Data kontroli |  |
| --- | --- |

| Osoba przeprowadzająca kontrolę |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | Numer upoważnienia Ministra Zdrowia |

| Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe |

# Ocena realizacji testów kontroli jakości w ośrodku

## 1.	Testy specjalistyczne

| Data wykonania testów specjalistycznych |  |
| --- | --- |

|  | Akceptacja |  |
| --- | --- | --- |
|  | tak | nie |
| Pracownia posiada aktualny protokół z testów specjalistycznych |  |  |

| Ocena wyników testów specjalistycznych i reakcji na nie*) |  |
| --- | --- |
| Prawidłowe wyniki wszystkich testów specjalistycznych |  |
| Wyniki nieprawidłowe, podjęto odpowiednie działania korygujące |  |
| Wyniki nieprawidłowe, nie podjęto odpowiednich działań korygujących |  |

Uwagi dotyczące testów oraz reagowania na ich wyniki

Testy specjalistyczne powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów specjalistycznych i podstawowych przekraczają wartości graniczne.

*) Wypełnić, jeśli pracownia przedstawiła aktualny protokół z testów specjalistycznych.

# 2.	Testy podstawowe

| Test | wykonywany regularnie i prawidłowo | wykonywany nieregularnie i/lub nieprawidłowo | nie wykonywany |
| --- | --- | --- | --- |
| Stałość ekspozycji (w każdym dniu pracy mammografu) |  |  |  |
| Jednorodność obrazu (co tydzień) |  |  |  |
| Kompresja piersi (6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych) |  |  |  |
| Geometryczne zniekształcenia obrazu (co 6 miesięcy) |  |  |  |
| Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia (co tydzień) |  |  |  |
| Artefakty (co 6 miesięcy) |  |  |  |
| Rozdzielczość wysokokontrastowa (systemy CR, co tydzień) |  |  |  |
| Jakość obrazu (co tydzień) |  |  |  |
| Testy monitorów: warunki wyświetlania obrazów, jakość obrazu, progowy kontrast wyświetlonego obrazu (w każdym dniu wykorzystywania monitora, przed rozpoczęciem pracy) |  |  |  |

Uwagi dotyczące testów oraz reagowania na ich wyniki

Testy podstawowe powinny być prowadzone w zakresie i z częstością określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów  przekraczają wartości graniczne.

# Ocena wybranych parametrów aparatury mammograficznej

1.	Kompresja piersi.

Płytka uciskowa: mała

### a)	Siła kompresji

| Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji | [kg] |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu | [kg] |  |
| Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji | [kg] |  |
| Wartość siły kompresji po 30 sekundach | [kg] |  |
| Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach | [kg] |  |

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg (130 N ÷ 200 N). Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.

### b)	Ustawienie płytki uciskowej

| Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) |  |  |
| --- | --- | --- |
| z lewej strony [cm] | z prawej strony [cm] | różnica między lewą i prawą stroną [cm] |

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.

Płytka uciskowa: duża

### a)	Siła kompresji

| Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji | [kg] |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu | [kg] |  |
| Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji | [kg] |  |
| Wartość siły kompresji po 30 sekundach | [kg] |  |
| Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach | [kg] |  |

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg (130 N ÷ 200 N). Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.

### b)	Ustawienie płytki uciskowej

| Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki) |  |  |
| --- | --- | --- |
| z lewej strony [cm] | z prawej strony [cm] | różnica między lewą i prawą stroną [cm] |

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.

## 2.	Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej

| Grubość fantomu PMMA | [cm] | 4,5 |
| --- | --- | --- |
| Wysokie napięcie | [kV] |  |
| Anoda-filtracja |  |  |
| Warstwa półchłonna | [mm Al] |  |
| Ustawienie systemu AEC |  |  |
| Obciążenie prądowo - czasowe | [mAs] |  |
| Średnia dawka gruczołowa | [mGy] |  |
| Wynik testu |  |  |

Średnia dawka gruczołowa wyznaczona dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości 4.5 cm wynosi  maksymalnie 2.5 mGy.

## 3.	Progowy kontrast obrazu (dla ekspozycji klinicznej)

| Ustawienie systemu AEC |  | tryb ręczny |
| --- | --- | --- |
| Fantom |  | CDMAM |
| Anoda-filtr |  |  |
| Format obrazu |  |  |
| Tryb rejestracji obrazu |  |  |
| Wysokie napięcie | [kV] |  |
| Obciążenie prądowo - czasowe | [mAs] |  |
| Ilość analizowanych obrazów |  |  |
| Ocena wykrywalności | [%] |  |

| Fantom: |  | wartości akceptowalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| średnica elementu [mm] | T[μm] | Tlimit Au [μm] | wynik |
| 0,10 |  | 1,680 |  |
| 0,25 |  | 0,352 |  |
| 0,50 |  | 0,150 |  |
| 1,00 |  | 0,091 |  |

Wyznaczone grubości złotych dysków (T) nie  powinny przekraczać wartości granicznej podanej w tabeli (Tlimit)

## T - grubość złotego dysku otrzymana z analizy obrazu fantomu,

Tlimit -  graniczna grubość złotego dysku wg European Guidelines ... 4th ed

## 4.	Warunki oglądania mammogramów

| Stacja opisowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i typ monitora |  |  |
| Numer seryjny |  |  |
| Ustawienie | lewy | prawy |

## Zniekształcenia / artefakty

| Wzór testowy | TG-18QC |  |
| --- | --- | --- |
| Monitor | lewy | prawy |
| Artefakty/zniekształcenia (T/N) |  |  |
| Opis artefaktów/zniekształceń |  |  |
| Wynik testu |  |  |

Na obrazie testowym nie powinny być widoczne zniekształcenia geometryczne ani artefakty.

## Widoczność kontrastu

| Wzór testowy | TG-18QC |  |
| --- | --- | --- |
| Monitor | lewy | prawy |
| Wynik testu |  |  |

Zakres luminancji*

| Monitor | lewy | prawy |
| --- | --- | --- |
| Lmin TG18-LN12-01 [cd/m2] |  |  |
| Lmax TG18-LN12-18 [cd/m2] |  |  |
| Lmax/Lmin |  |  |
| Wynik testu |  |  |
| ¦LmaxL-LmaxP¦/Lmax*100% |  |  |
| Wynik testu |  |  |

Dla monitorów opisowych stosunek maksymalnej luminancji do minimalnej luminancji powinien wynosić co najmniej 350; różnica maksymalnych luminancji pomiędzy ekranami należącymi do jednej stacji opisowej nie powinna przekraczać 10% najniższej luminancji

### *) Zmierzyć lub wypełnić na podstawie testów specjalistycznych o ile to możliwe.

## Uwagi dotyczące wyników oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości

Kryteria formułowania oceny końcowej

Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” jest formułowana przez osoby przeprowadzające kontrolę na podstawie wyników oceny realizacji testów specjalistycznych i podstawowych oraz oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej. Stwierdzenie nieprawidłowości naruszających wymogi prawne może stanowić podstawę do sformułowania negatywnej oceny końcowej.

# Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownia mammograficzna w …........ realizuje badania kobiet wykonywane z wykorzystaniem aparatu [producent, model/typ] o numerze seryjnym [nr seryjny] w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” w sposób prawidłowy / nieprawidłowy*) w zakresie ocenianych parametrów.

Kopia niniejszego Protokołu zostaje przekazana do Centralnego Ośrodka Koordynującego, natomiast informacja o wynikach kontroli do właściwego dla siedziby świadczeniodawcy Oddziału Wojewódzkiego NFZ (za potwierdzeniem odbioru).

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę

### *) Niewłaściwe skreślić.

Załącznik nr 5

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną kontrolą jakości przesiewowych badań mammograficznych.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

- Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub

e-mailowo. Telefon 22 5462889, e-mail iod@nio.gov.pl.

- NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana: imię, nazwisko, stanowisko / pełnioną funkcję, numer telefonu, adres e-mail.

- Pani/Pana dane osobowe NIO-PIB uzyskał od podmiotu, w którym przeprowadzał kontrolę jakości przesiewowych badań mammograficznych.

- NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadania pn. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych powierzonego NIO-PIB przez Ministra Zdrowia.

Przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej,

- z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,

- z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie realizacji zawartej umowy oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty prowadzące kontrolę i nadzór nad realizowanymi przez NIO-PIB zadaniami.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontroli jakości przesiewowych badań mammograficznych oraz dokonania ich ewaluacji.

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

- Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wywiązałem/am się z obowiązku informacyjnego

i osoby uczestniczące w kontroli zapoznały się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną kontrolą jakości przesiewowych badań mammograficznych.

(miejscowość, data)					         (czytelny podpis Dyrektora)