Część nr 5 Załącznik nr 2.5 do SWZ, PN-240/23/DS

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup sekwenatora z pakietem odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia sprzętu, wraz z utylizacją starego analizatora 3130 XL – 1 sztuka.

Dla: Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Pracownia Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik Diagnostycznych ( OPK- 525 )

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sekwenator - 1 sztuka | TAK |  |
|  | Aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA. | TAK |  |
|  | Aparat 8 kapilarowy. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z kapilarami o minimum 2 różnych długościach. | TAK, podać |  |
|  | System detekcji składający się z kamery CCD oraz jednego lasera (505nm). | TAK, podać |  |
|  | System pozwalający na równoczesną detekcję min. 5 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny podajnik na 96 próbek; możliwość pracy z płytkami 96 dołkowymi. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki. | TAK |  |
|  | Możliwość pobierania próbek do analizy sekwencjonowania jak i analizy fragmentów DNA umieszczonych na jednej płytce. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowanie różnych zestawów RUO do sekwencjonowania (do matryc krótkich, do matryc długich, matryc bogatych w pary GC, matryc bogatych w pary AT). | TAK, podać |  |
|  | Aparat pracujący w oparciu o odczynniki i elementy zużywalne w formacie ułatwiającym aplifikację; urządzenie ma umożliwiać monitorowanie czasu pracy i daty ważności (RFID) odczynników i elementów zużywalnych. | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany system komputerowy do obsługi urządzania, stanowiący integralną część urzadzenia, wraz z oprogramowaniem koniecznym do sterowania urządzeniem, kolekcji danych. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania urządzeniem ma posiadać funkcję monitoringu zużycia odczynników i elementów zużywalnych. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie drugorzędowe do analizy sekwencji DNA, analizy fragmentów DNA oraz automatycznego nazywania alleli, pozwalające na badanie min. SNP, mikrosatelit. | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w system do przygotowania PCRu sekwencyjnego ( 2 sztuki) niezbędny do prawidłowej pracy sekwenatora. | TAK, podać |  |
|  | Aparat pozwalający na zastosowanie polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów. | TAK |  |
|  | Odczynniki zużywalne, min. kapilara, polimer, bufory, septy do buforu oznakowane IVD. | TAK |  |
|  | Normalizacja próbek w analizie fragmentów pomiędzy poszczególnymi kapilarami, różnymi rozdziałami elektroforetycznymi. | TAK |  |
|  | System fabrycznie nowy, kompletny, zawierający pakiet odczynników i elementów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia instalacji. | TAK, podać |  |
|  | System posiadający certyfikat CE IVDR do zastosowań diagnostycznych. | TAK |  |
|  | System z oprogramowaniem pozwalający na pracę w trybie IVD do celów diagnostycznych. | TAK |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy zdemontuje oraz zutylizuje wycofany Analizator 3130 XL o numerze seryjnym 1343-004 a numerze inwentarzowym 8-005254 | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

II. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

| L.p. | Parametry oceniane* | Punktacja | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | System z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w trybie RUO do celów nauk. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

* Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 2 SWZ.

W przypadku niewypełnienia tabeli „Parametry podlegające ocenie”, Zamawiający przyzna punkty 
na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących kryteriów oceny ofert, Zamawiający przyzna 0 pkt.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem, jeśli dotyczy | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (wraz z danymi technicznymi). | TAK, podać |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 21 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 60 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem IV | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) -Harmonogram przeglądów/walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) -Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia, wersja PDF) -Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) -Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania elektryczne, specjalistyczne podłączenia, sieć komputerowa LAN) | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| VI. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem i utylizacją starego sprzętu) – do 72 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

- FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup sekwenatora 3500 DX z pakietem odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia sprzętu.

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sekwenator 3500 DX Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | System do PCRU Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Jednostka sterująca wraz z oprogramowanie systemu Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Odczynniki i materiały zużywalne do uruchomienia systemu | opak. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: …………………………………………………….)

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.