Załącznik nr 2.5a do SWZ, PN-264/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: APARAT CZTEROKANAŁOWY ORAZ ZESTAW DO TERMOLEZJI – 1szt.

Dla: Klinika Nowotworów Układu Nerwowego ( OPK- 930 )

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat czterokanałowy do termolezji | TAK |  |
|  | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości pracujący w trybach PRF, stymulacji motorycznej i sensorycznej, przeznaczony do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych , dekompresji dysków, nerwu tójdzielnego, stawu krzyżowo-biodrowego, kordotomii, DREZ, lezji wieloelektrodowej-palisadowej , neurostymulacji epiduralnej oraz lezji stereotaktycznej. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12” z powłoką przeciwodblaskową i podświetleniem, 2 opcje interfejsu użytkownika: cyfrową oraz graficzną, możliwość ręcznego sterowania przez operatora sterylnym pokrętłem, przełącznikiem nożnym. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w przyciski sterowania ręcznego oraz gałkę do zwiększania mocy parametrów. | TAK |  |
|  | Przycisk start i stop umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala uruchomić i zatrzymać procedurę w dowolnym momencie bez konieczności wyłączenia urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania lezji w 4 punktach jednocześnie z podłączeniem oddzielnym 4 elektrod w aparacie cztery wejścia wbudowane w aparat. | TAK |  |
|  | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie. | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - Termolezja Ciągła - Praca Pulsacyjna. - E-Dose | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: 0 – 95 °C | TAK, podać |  |
|  | STYMULACJA |  |  |
|  | Dwa tryby stymulacji: 1. Stymulacja motoryczna regulowana w zakresie: od min. 1 – 49Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV. 2. Stymulacja czuciowa regulowana w zakresie: od min. 50 – 200Hz z krokiem co 1Hz oraz min. 50mV – 10V z krokiem co 50mV. 3. Szerokość impulsów dla w/w stymulacji regulowana w zakresie min. od 50µs – 3ms. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji motorycznej: 0 – 3V. | TAK |  |
|  | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji czuciowej: 0 – 3V. | TAK |  |
|  | TERMOLEZJA CIĄGŁA |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu od 37 °C do 95 °C. Regulacja z dokładnością do 1 °C | TAK, podać |  |
|  | Czas regulowany w zakresie min: 5s – 30min. Regulacja z dokładnością do 1s. | TAK, podać |  |
|  | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej min.50W. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania profili wzrostu temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania własnych profili. | TAK |  |
|  | Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczyna się od momentu kiedy różnica między temperaturą w tkance a temperaturą ustawioną będzie mniejsza niż 5 °C | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość-min. 480 kHz/fala sinusoidalna. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie jednoczesne min. wartości na dotykowym ekranie LCD: • Napięcie: 0 – 100V dla impedancji od 30 do 3000 Ω • Prąd : 0 – 999 mA • Czas: mm: ss • Temperatura 37 – 95 °C • Moc: 0 – 50 W | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji. | TAK |  |
|  | Prowadzenie lezji w trybie automatycznym. | TAK |  |
|  | Prowadzenie lezji w trybie ręcznym. | TAK |  |
|  | TERMOLEZJA PULSACYJNA |  |  |
|  | Czas regulowany: min.5sek. - 30min. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość impulsu regulowana: od 2ms do 30ms z krokiem co 1ms. | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość regulowana od 1 - 10Hz z krokiem co 1Hz. | TAK, podać |  |
|  | Napięcie regulowane – od 0 do 100 V. | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalna temperatura regulowana od 37 – 95°C z dokładnością 1 °C. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury. | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji. | TAK |  |
|  | TERMOLEZJA E-DOSE |  |  |
| 31. | Generowanie impulsów o pełnej szerokości (Vary Voltage) lub amplitudzie (Vary Width). | TAK |  |
| 32. | Szerokość impulsu regulowana: od 2 do 30 ms. | TAK, podać |  |
| 33. | Częstotliwość: 2 Hz. | TAK |  |
| 34. | Dopuszczalna temperatura: 42 °C lub regulowana w zakresie. | TAK |  |
| 35. | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury każdej elektrody. | TAK |  |
| 36. | Temperatura regulowana od 37 do 95 °C. | TAK |  |
| 37. | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
| 38. | Możliwość przeprowadzenia termolezji – nuromostymulacji epiduralnej w oparciu o elektrodę monopolarną z kontrolą i odczytem temperatury i portem do iniekcji. | TAK |  |
| 39. | Przeprowadzenie lezji stawu krzyżowo – biodrowego w oparciu o zastosowanie 4 elektrod (bipolarnie). | TAK |  |
| 40. | Możliwość przeprowadzenia DREZ i kordotomii. | TAK |  |
| 41. | Możliwość wykonania lezji nerwu trójdzielnego. | TAK |  |
| 42. | Możliwość wykonywania zabiegów dekompresji dysków w oparciu o odpowiednie elektrody. | TAK |  |
| 43. | Możliwość wykonania zabiegu kaniulo-elektrodą z portem iniekcyjnym do podania leku. | TAK |  |
| 44. | Możliwość wykonania lezji stereotaktycznej w oparciu o elektrodę stereotaktyczną dł.250mm śrenica 1.1 mm lub 1.6mm część nieizolowana 2mm lub 4mm lub 10mm. | TAK |  |
| 45. | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta z możliwością wprowadzania danych pacjenta, oznaczania rejonów anatomicznych z możliwością zapisu danych na dysku wewnętrznym lub w zewnętrznej pamięci USB. | TAK |  |
| 46. | Generator wyposażony w opcję wprowadzania ustawień predefiniowanych dla użytkowników. | TAK |  |
| 47. | Archiwizacja danych z zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czas trwania, napięcie, impedancję, prąd. | TAK |  |
| 48. | Możliwość zapisywania zrzutu ekranu w formacie JPEG w wewnętrznej pamięci urządzenia lub zewnętrznej pamięci USB. | TAK |  |
| 49 | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze z oprogramowaniem Excell. | TAK |  |
| 50. | Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończeniu zabiegu. | TAK |  |
| 51. | Możliwość obrazowania i graficznego wydruku wykresu temperatury i napięcia dla każdej z elektrod z osobna. | TAK |  |
| 52. | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki kablem USB. | TAK |  |
| 53. | Dwa interfejsy ekranu: graficzny i cyfrowy pokazujące parametry pracy aparatu. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 54. | Czterokanałowy generator impulsów wysokiej częstotliwości szt. 1. | TAK |  |
| 55. | Elektroda wielorazowego użytku, długość 100 mm szt.4. | TAK |  |
| 56. | Kaseta do sterylizacji elektrod szt.4. | TAK |  |
| 57. | Kable łączące generator z elektrodami szt.4. | TAK |  |
| 58. | Elektrody zerowe z kablem szt. 25. | TAK |  |
| 59. | Kaniule jednorazowe do wyboru szt. 30. | TAK |  |
| 60. | Jednorazowa kaniulo-elektroda RF z portem iniekcyjnym, długość 10 cm, końcówka aktywna 10 mm, grubość 20 G, 30 szt. | TAK |  |
| 61. | Elektrody jednorazowe steroaktyczne z ogranicznikiem dł. 250 mm tip 2 mm średnica 1,1 mm szt.20. | TAK |  |
| 62. | Kable do elektrod stereotaktycznych szt.4. | TAK |  |
| 63. | Waga max. 10,5 kg. | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| II. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 (ośmiu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK podać |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| III. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Klinika Nowotworów Układu Nerwowego dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem V | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu - Częstotliwość przeglądów wymaganych przez producenta (jeżeli urządzenie nie wymaga, należy tą informację wpisać w paszport) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Zdjęcie/a tabliczki/tabliczek znamionowej aparatury (format jpg) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) -Harmonogram przeglądów/walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) -Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia, wersja PDF) -Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) -Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów- Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF)- Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| V. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, opisy techniczne | TAK |  |
| VI. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| VII. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 42 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę