Załącznik nr 2.6a do SWZ, PN-264/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: ZAKUP APARATU EKG Z PODSTAWĄ JEZDNĄ– 2 szt.

Dla: Oddział Badań Wczesnych Faz ( OPK- 781)

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakup aparatu EKG | 2 SZT |  |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc, Śr.RR, QTcB, QTcF oraz pomiarów osi P, R, T. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG. | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - automatyczny - manualny | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. | TAK |  |
|  | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD z możliwością szybkiej dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 10". | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu minimum 1280x768 pikseli. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym i po rejestracji (przed wydrukiem) do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie. | TAK |  |
|  | Automatyczny wybór i wyświetlanie najlepszego pod względem diagnostycznym odcinka z pełnego ciągłego zapisu EKG. | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. - podstawowe dane pacjenta: imię i nazwisko. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 40 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym, z możliwością podglądu. - Możliwość rozbudowy pamięci wewnętrznej. | TAK, opisać |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia minimum 0,05 ÷ 300 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed błędnym oklejeniem pacjenta- funkcja kontroli kolejności elektrod. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna, wbudowana w aparat. - Papier termiczny składany formatu A4. - Ryza startowa papieru termicznego formatu A4 – minimum 250 kart. | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. | TAK, podać |  |
|  | Sterowana komputerowo matryca o rozdzielczości zapisu min 1 punkt/mm w poziomie, min 8 pkt./mm w pionie. | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Formaty wydruku: - 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, - 6 + 6 kanałów, 12 kanałów. | TAK, podać |  |
|  | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 8 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. | TAK |  |
|  | Wydruk daty i godziny badania. | TAK |  |
|  | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi wartościami czułości i prędkości zapisu, zmienionymi parametrami filtru i w innym formacie wydruku. | TAK, opisać |  |
|  | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. | TAK |  |
|  | Parametry aparatu |  |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej. | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. | TAK |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: minimum 40 000 próbek /s / kanał. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania minimum 20 bitów. | TAK, podać |  |
|  | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: - 10-elektrodowy rozpinany kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, ,V1, V2, V3, V4, V5, V6; - przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu. | TAK, podać |  |
|  | Interfejs komunikacyjny dla sieci przewodowej Ethernet LAN. | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny dla sieci bezprzewodowej Ethernet WLAN. | TAK |  |
|  | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej w zakresie worklisty - MWL i C-Store | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego eksportu wszystkich wyników badań za pomocą jednego przycisku bądź tylko wybranych badań. | TAK |  |
|  | Eksport wyników w formatach min.: pdf, xml, dcm. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o technologię danych demograficznych pacjenta – tj. identyfikację pacjenta w przypadku procedur, które nie są oparte na zleceniach, na zasadzie skan id pacjenta i import danych z systemu szpitalnego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję zabezpieczenia danych dzięki centralnemu zarządzaniu dostępem i funkcji uwierzytelniania użytkowników z użyciem usługi LDAP lub Active Driectory. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonfigurację wyświetlanych danych demograficznych pacjenta w aparacie tj. dodawanie, usuwanie, zmianę nazwy i położenia wybranych pól. | TAK |  |
|  | Współłpraca z oprogramowaniem ELI Link do transferu danych jak również zarządzania worklistą pacjentów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje badania wysiłkowego z możliwością sterowania bieżnią bądź ergometrem. | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. - Możliwość wykonania minimum 200 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. | TAK, opisać |  |
|  | Aparat przenośny, zainstalowany na oryginalnym mobilnym wózku kolumnowym. - Bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie aparatu na wózku. - Prosty i szybki montaż na wózku i demontaż z wózka aparatu. - Możliwość blokady kół wózka. - Wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka. | TAK, opisać |  |
|  | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka poniżej 6,5 kg. | TAK, podać |  |
|  | Aparat dostosowany do przesyłania danych z Elektronicznej Karty Pacjenta do systemu Clininet. | TAK, podać |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

II. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

| L.p. | Parametry oceniane* | Punktacja | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: - 10-elektrodowy rozpinany kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, ,V1, V2, V3, V4, V5, V6; przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | Interfejs komunikacyjny dla sieci przewodowej Ethernet LAN. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 3. | nterfejs komunikacyjny dla sieci bezprzewodowej Ethernet WLAN. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4. | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej w zakresie worklisty - MWL i C-Store. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 5. | Współpraca z oprogramowaniem ELI Link do transferu danych jak również zarządzania worklistą pacjentów. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

* Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 2. ppkt 1) SWZ.

W przypadku niewypełnienia tabeli „Parametry podlegające ocenie”, Zamawiający przyzna punkty 
na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących kryteriów oceny ofert, Zamawiający przyzna 0 pkt.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| II. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 8-10 (ośmiu-dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| III. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Oddział Badań Wczesnych Faz dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem V | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu - Częstotliwość przeglądów wymaganych przez producenta (jeżeli urządzenie nie wymaga, należy tą informację wpisać w paszport) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Zdjęcie/a tabliczki/tabliczek znamionowej aparatury (format jpg) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) -Harmonogram przeglądów/walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF)-Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia, wersja PDF)-Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF)-Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF)- Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów- Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF)- Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| V. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, opisy techniczne | TAK |  |
| VI. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| VII. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 84 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę