Załącznik nr 2.7a do SWZ, PN-264/23/KK

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup platformy do analizy mikromacierzy wraz z zestawem startowym

Dla: Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów ( OPK- 324 )

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforma do analizy mikromacierzy | TAK |  |
|  | Platforma składa się z : - Wysokiej rozdzielczości skanera mikromacierzy z IVD, - Zestawu do hybrydyzacji i płukania macierzy, - Urządzenia do kontroli jakości wyznakowania materiału genetycznego, - Urządzenia do przeprowadzania znakowania materiału genetycznego, - Oprogramowania do analizy danych z mikromacierzy cytogenetycznych, - Zestawu startowego mikromacierzy i odczynników. | TAK |  |
|  | Skaner do mikromacierzy wyposażony w wysoko rozdzielczy system skanujący i podajnik na 24 slajdy. | TAK |  |
|  | Skanowanie z rozdzielczością 2, 3, 5 lub 10 mikrometrów wszystkich slajdów szklanych o standardowym rozmiarze 1x3 (25mm x 75mm). | TAK podać |  |
|  | Możliwość przełożenia uzyskanego obrazu na wynik liczbowy. | TAK |  |
|  | Wbudowany podajnik slajdów z mikromacierzami umożliwiający dokładanie nowych slajdów podczas pracy skanera. | TAK |  |
|  | Wyposażony w program pozwalający użytkownikowi ustawiać i zmieniać kolejność skanowanych mikromacierzy. | TAK |  |
|  | Wzbudzenie za pomocą laserów ciał stałych (532nm) i (640nm) umożliwiających stosowanie barwników: Cyjanina 3, Cyjanina 5, Alexa 647, Alexa 555, i Alexa 660. | TAK podać |  |
|  | Zasięg dynamiczny 104 (16 bitowy format plików), 105 (20 bitowy format plików), 106 (dla obrazów tworzonych z zastosowaniem rozszerzonego zakresu dynamicznego). | TAK podać |  |
|  | Dynamiczny autofocus, ustawienie ostrości dla każdego punktu na macierzy. | TAK |  |
|  | Proces skanowania prowadzony jest od tylnej strony, przez slajd. | TAK |  |
|  | Slajdy umieszczane w specjalnych osłonach. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną analizę obrazów uzyskanych w trakcie skanowania, bez konieczności angażowania użytkownika. | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na analizę mikromacierzy w formacie automatycznej analizy poszczególnych macierzy znajdujących się na slajdzie. | TAK podać |  |
|  | Skaner oraz oprogramowanie umożliwiają skanowanie i analizę obrazu mikromacierzy innych producentów. | TAK podać |  |
|  | Czytnik kodów paskowych umieszczonych na slajdzie (128, Code 39, Code 93 i CODABAR), dzięki któremu program obsługujący skaner jest w stanie rozpoznać, jaka mikromacierz będzie skanowana i rozpoznać, jaki będzie układ siatki macierzy. | TAK podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zewnętrzny modulator siły lasera. | TAK podać |  |
|  | Instrument wyposażony w wewnętrzny system kalibracji. | TAK podać |  |
|  | Mikromacierze szklane 1/3 cala oligonukleotydowe syntetyzowane . | TAK podać |  |
|  | Zestaw do hybrydyzacji i płukania macierzy składający się z pieca hybrydyzacyjnego z rotorem oraz specjalnych komór hybrydyzacyjnych. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej hybrydyzacji 4 slajdów z dowolną ilością mikromacierzy (np. 1, 2, 4, 8). | TAK podać |  |
|  | Format macierzy obsługiwanych przez piec - standardowe - 25.4 x 76.2 mm (1 x 3 cale), na podłożu szklanym. | TAK podać |  |
|  | Temperatura otoczenia podczas pracy - 15 °C and 35 °C. | TAK podać |  |
|  | Zakres temperatury inkubacji od + 5° do 70°C (+/- 0,10°C). | TAK podać |  |
|  | Precyzja kontroli temperatury +/- 0,10°C. | TAK podać |  |
|  | Czyszczenie zwykłym detergentem. | TAK podać |  |
|  | Metalowe obejmy komór hybrydyzacyjnych wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | Elementem zużywalnym jest tylko slajd i szkiełko nakrywkowe. | TAK |  |
|  | Rotor na komory stalowe do hybrydyzacji macierzy na szkiełkach szklanych 1x3” o grubości 1 mm. | TAK podać |  |
|  | Hybrydyzacja z użyciem jednorazowych szkiełek podstawowych 1x3 z uszczelką. | TAK |  |
|  | Program do analizy danych z mikromacierzy cytogenetycznych umożliwia pracę na pojedynczym komputerze lub na serwerze i połączonych z nim komputerach. | TAK |  |
|  | Program do analizy danych z macierzy cytogenetycznych umożliwia automatyczną interpretację pliku graficznego generowanego przez skaner mikromacierzy – przypisanie annotacji do każdej sondy mikromacierzy. | TAK |  |
|  | Wygenerowanie raportu jakości wykonanej mikromacierzy. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrycie aberracji chromosomowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wgrania dodatkowych plików z informacjami o komercyjnie dostępnych sondach FISH, CNV uznanych przez ISCA jako patogenne i niepatogenne. | TAK podać |  |
|  | Wygenerowanie końcowego raportu zawierającego dane o użytkowniku i parametrach analizy. | TAK |  |
|  | Zestaw zawierający pakiet startowy. | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem, jeśli dotyczy | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (wraz z danymi technicznymi). | TAK |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 14* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |
| II. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem IV | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu - Częstotliwość przeglądów wymaganych przez producenta (jeżeli urządzenie nie wymaga, należy tą informację wpisać w paszport) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Zdjęcie/a tabliczki/tabliczek znamionowej aparatury (format jpg) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) -Harmonogram przeglądów/walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) -Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia, wersja PDF) -Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) -Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów- Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF)- Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia wraz ze sprzętem. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, opisy techniczne | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 42 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę