OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla sterylizatorów parowych oraz suszarki do narzędzi prod. Matachana, posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego, tj. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia  2022 r. – przez okres 24 miesięcy.

Wykaz sprzętu określony został w załączniku nr 2.3 do SWZ – Formularzu cenowym.

DEFINICJE

USŁUGI SERWISOWE – zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania Sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i zwiększenia jego żywotności; zakres przedmiotowych usług serwisowych obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji, diagnostyki oraz napraw zgłoszonych Usterek/Awarii.

DIAGNOSTYKA – zespół czynności mających na celu ustalenie przyczyny Awarii/Usterki Sprzętu oraz zakresu czynności i części zamiennych (jeśli konieczne) niezbędnych do jej usunięcia.

NAPRAWA – doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej Sprzętu, poprzez usunięcie Awarii/Usterki Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta Sprzętu.

PRZEGLĄD – kontrola stanu technicznego oraz bezpieczeństwa Sprzętu, wykonywana z częstotliwością i zakresem zgodnym z instrukcjami i zaleceniami producenta, której celem jest określenie sprawności badanego Sprzętu, w tym m.in. ustalenie stopnia zużycia jej poszczególnych elementów. Pozytywny wynik przeglądu technicznego pozwala dopuścić badany Sprzęt do eksploatacji.

KONSERWACJA – czynności poprzedzające przegląd techniczny w tym czyszczenie elementów sprzętu, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.), zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi sprzętu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie), wymaganych przez producenta parametrów.

SPRZĘT – sterylizatory parowe oraz suszarka do narzędzi prod. Matachana, określone w Załączniku nr …… do SWZ – Formularz cenowy.

AWARIA – stan niesprawności Sprzętu lub urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu, wynikający z przyczyn tkwiących w Sprzęcie, który uniemożliwia wykorzystanie Sprzętu do świadczenia usług medycznych przez Zamawiającego

USTERKA – stan niesprawności Sprzętu, określający niepełną funkcjonalność Sprzętu, który umożliwia jego eksploatację z zachowaniem wymaganych parametrów jakościowych, pomimo występujących dysfunkcji pewnych elementów Sprzętu lub współpracującego z nią oprogramowania i systemów komputerowych zgodnie z zapisami instrukcji obsługi, bezpieczny dla Pacjenta i Użytkownika;

RAPORT SERWISOWY - dokument potwierdzający wykonanie usługi serwisowej, zawierający co najmniej daty wykonania tej usługi, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał tę usługę, opis wykonanych czynności, wyniki i uwagi dotyczące Sprzętu oraz kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności (jeżeli jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku, gdy raport serwisowy dotyczy przeglądu i/lub kalibracji, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wpisać jego termin ważności.

DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

UŻYTKOWNIK – personel medyczny, personel techniczny obsługujący Sprzęt Zamawiającego, posiadający wymagane przeszkolenie, zapewniające właściwą obsługę Sprzętu.

UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU – przekazanie Wykonawcy Sprzętu celem realizacji Usługi serwisowej.

| Lp | Wymagany zakres oraz opis świadczenia usług | Wartość wymagana | Odpowiedź Wykonawcy TAK – potwierdzenie wymaganej wartości lub rozwiązania równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| POSTANOWIENIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Realizacja usług serwisowych zgodnie ze specyfikacją producenta Sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonywanie okresowych Przeglądów i Konserwacji wraz z wymianą zużytych części eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta Sprzętu. | TAK |  |
|  | Diagnostyka i naprawy Sprzętu niewymagające wymiany części w przypadku wystąpienia usterek i awarii uniemożliwiających poprawne funkcjonowanie Sprzętu. | TAK |  |
|  | W okresie obowiązywania umowy obowiązuje stała stawka za 1 roboczogodzinę plus koszty dojazdu Wykonawcy za wykonywanie diagnostyki i napraw zgłoszonych usterek/awarii. | TAK |  |
|  | Opróżnianie wytwornic pary do sterylizatorów parowych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego wg bieżących potrzeb (przeciętnie raz w miesiącu). | TAK |  |
|  | Udział technika serwisu podczas inspekcji dozoru technicznego, kontrola działania zaworów bezpieczeństwa raz na 12 miesięcy, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. | TAK |  |
|  | Potwierdzeniem wykonania usługi serwisowej będzie raport serwisowy oraz wpis do paszportu technicznego (nie dotyczy Diagnostyki) określający status Sprzętu: „sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny (podać powód niesprawności oraz możliwości jej usunięcia”), bądź przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia Sprzętu z eksploatacji. | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisowe w miejscu użytkowania Sprzętu. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania ww. usługi w siedzibie serwisu Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia pokryje Wykonawca. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi serwisowe dotyczące sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa, w szczególności zgodnie zaleceniami producenta sprzętu, określonymi w Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej Sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada wiedzę, umiejętności oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje do należytego i profesjonalnego wykonania usług serwisowych oraz posiada pełną dokumentację serwisową Sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji usług serwisowych. | TAK |  |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego sprzętu, dopuszczających go do użytkowania. | TAK |  |
| PRZEGLĄDY I KONSERWACJE |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy Przeglądów i Konserwacji wraz z wymianą zużytych części eksploatacyjnych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, w terminie zgodnym z dokumentacją techniczną Sprzętu i w uzgodnieniu z bezpośrednim Użytkownikiem Sprzętu u Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Uzgodniony z użytkownikiem Sprzętu harmonogram przeglądów Wykonawca dostarczy do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w formie papierowej lub mailowo na adres dga@nio.gov.pl w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |
|  | Za terminową realizację Przeglądów i Konserwacji odpowiada Wykonawca | TAK |  |
|  | Zakres wykonywanego Przeglądu/Konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta sprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |
|  | Raport serwisowy z wykonanego Przeglądu/Konserwacji, o którym mowa w pkt. 7, winien zawierać następujące dane: - nazwę Sprzętu; - numer seryjny Sprzętu; - nazwę jednostki/komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której sprzęt jest używany; - zakres zrealizowanych czynności; - datę wykonania; - termin następnego Przeglądu; - podpis Użytkownika. | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia usterki badanego Sprzętu, uniemożliwiającej dopuszczenie go do dalszej eksploatacji w ramach wykonanego przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokładną diagnostykę Sprzętu i w ciągu 2 dni roboczych od daty wykonania diagnostyki przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na wykonanie naprawy zawierającą liczbę roboczogodzin oraz części zamienne niezbędne do usunięcia do usunięcia usterki. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do przeprowadzenia Przeglądów/Konserwacji. | TAK |  |
|  | Gwarancja na wymienione części – min. 3 miesiące, ale nie krócej niż gwarancja producenta. | TAK |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone materiały i części eksploatacyjne, wymienione podczas przeglądu Wykonawca zutylizuje lub podda recyklingowi, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w odniesieniu do ww. czynności, za wynagrodzeniem określonym umową. | TAK |  |
| DIAGNOSTYKA |  |  |  |
|  | O wystąpieniu awarii lub usterki Sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w Dni robocze. | TAK, Podać | Tel. ……………………. e-mail: ………………. |
|  | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do diagnozowania usterek i awarii, jakie wystąpią w działaniu Sprzętu, w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Usterki/Awarii przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od daty wykonania diagnostyki przedstawi ofertę cenową na wykonanie naprawy, zawierającą liczbę roboczogodzin oraz wykaz i koszt części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii/usterki. | TAK |  |
| NAPRAWY |  |  |  |
|  | W przypadku, gdy oferta cenowa, o której mowa w pkt. 19 i w pkt. 25, zawiera wyłącznie liczbę roboczogodzin bez części zamiennych, Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnej akceptacji oferty przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy oferta cenowa, o której mowa w pkt. 19 i w pkt. 25, zawiera wykaz i koszt części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii/usterki, Wykonawca dokona wymiany tych części w ramach odrębnego zlecenia. | TAK |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z akceptacji oferty cenowej, o której jest mowa w pkt. 19 i w pkt. 25, w przypadku gdy będzie to nieopłacalne dla Zamawiającego. Wówczas Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za liczbę roboczogodzin przeznaczoną na wykonanie diagnostyki awarii/usterki. | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę