Część nr 1 – Świadczenie usługi pogwarancyjnych przeglądów i konserwacji urządzenia do elektroporacji i elektrochemioterapii Cliniporator EPS02 prod. IGEA wraz z wymianą części eksploatacyjnych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowych przeglądów i konserwacji urządzenia do elektroporacji i elektrochemioterapii Cliniporator EPS02 prod. IGEA wraz z wymianą części eksploatacyjnych, zwanego dalej „sprzętem” - zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta sprzętu.  Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 2.1 do SWZ  - Formularz cenowy.

- Zamawiający wymaga świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia w terminie 20 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

| DEFINICJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEGLĄD – kontrola stanu technicznego oraz bezpieczeństwa sprzętu, polegającą na oględzinach sprzętu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności jego działania. |  |  |  |
| KONSERWACJA – czynności poprzedzające przegląd techniczny w tym czyszczenie elementów sprzętu, urządzeń i systemów sprzętu wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.), zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi sprzętu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie), wymaganych przez producenta parametrów. |  |  |  |
| RAPORT SERWISOWY - dokument potwierdzający wykonanie usługi serwisowej, zawierający co najmniej daty wykonania tej usługi, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał tę usługę, opis wykonanych czynności, wyniki i uwagi dotyczące Sprzętu oraz kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności (jeżeli jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku, gdy raport serwisowy dotyczy przeglądu lub innych czynności wykonywanych okresowo, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wpisać jego termin ważności. |  |  |  |
| Lp | Postanowienia ogólne | Wartość wymagana | Odpowiedź Wykonawcy TAK – potwierdzenie wymaganych warunków lub rozwiązania równoważne |
|  | Przegląd sprzętu będzie polegał na czynnościach konserwacyjno-przeglądowych, a w szczególności: - zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, - sprawdzeniu ogólnego stanu technicznego, - kontrola stanów wszystkich podzespołów sprzętu , - pracach konserwacyjnych określonych przez producenta, - sprawdzeniu bezpieczeństwa i funkcjonalności sprzętu, - regulacjach i pomiarach kontrolnych wymaganych przez producenta i obowiązujących w tym zakresie przepisów, - pomiarach wartości rezystancji uziemienia i prądu upływowego (test bezpieczeństwa elektrycznego), zgodnie z normą PN-EN 62353 lub inną normą równoważną określającą niezbędne i konieczne do wykonania czynności i pomiary w celu stwierdzenia, że konserwacja, naprawa lub włączenie sprzętu do ruchu, zostały wykonane właściwie, a sprzęt nie stwarza niebezpieczeństwa dla pacjenta i/lub personelu, przy sprzęcie podłączonym do sieci 230 V (jeśli wymagane), - legalizacjach (jeśli wymagane), - usunięciu zauważonych usterek nie wymagających dużego nakładu pracy i nie wymagających wymiany części zamiennych. - zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami; w szczególności winien uwzględniać wymianę wszystkich podzespołów/ części zużywalnych jeżeli producent zaleca ich wymianę podczas przeglądu. - przegląd zakończony zostaje raportem serwisowym i wpisem do dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu. Po przeglądzie sprzęt winien być oznaczony przez Wykonawcę naklejką zawierającą min. informacje o sprawności sprzętu oraz miesiącu i roku kolejnego przeglądu; - podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu. W miarę potrzeby dokumentacja sprzętu uzupełniana jest przez serwis; | TAK |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów obejmuje m.in.: - Wymianę wewnętrznego generatora zasilania wysokiego napięcia; - Wymiana baterii komputera; - Kontrola i testy komponentów wewnętrznych (HDD, CPU, RAM), - Kalibracja ekranu dotykowego, - Wymiana bezpieczników zasilania sieciowego, - Aktualizacja oprogramowania, - Instalacja zewnętrznego Hub USB, - Sprawdzenie i regulacja układów mechanicznych, - Sprawdzenie połączeń przewodów wewnętrznych, - Sprawdzenie przewodu sieciowego i wymiana jeśli konieczna, - Sprawdzenie przewodu RS-232 i wymiana jeśli konieczna, - Sprawdzenie przewodu światłowodowego USB i wymiana jeśli konieczna, - Kontrola przełącznika nożnego i wymiana jeśli konieczna, - Testy funkcjonalne, - 15-godzinny test wypalania, - Test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 lub inną normą równoważną wskazaną jak wyżej. | TAK |  |
|  | Za terminową realizację przeglądu i konserwacji odpowiada Wykonawca. | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia usterki badanego sprzętu, uniemożliwiającej dopuszczenie go do dalszej eksploatacji w ramach wykonanego przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na wykonanie naprawy w tym na części zamienne niezbędne do usunięcia usterki. | TAK |  |
|  | W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej oferty cenowej, o której jest mowa w pkt. 4, Wykonawca dokona naprawy sprzętu w ramach odrębnego zlecenia. | TAK |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z akceptacji oferty cenowej, o której jest mowa w pkt. 4, w przypadku gdy będzie to nieopłacalne dla Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Po wykonaniu wszelkich czynności serwisowych, przywracających sprawność sprzętu, o których mowa w pkt. 5, Wykonawca dokończy rozpoczęty przegląd techniczny zgodnie z procedurą, w celu dopuszczenia sprzętu do dalszej eksploatacji i otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. | TAK |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone materiały eksploatacyjne, wymienione podczas przeglądu Wykonawca zutylizuje lub podda recyklingowi, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w odniesieniu do ww. czynności, za wynagrodzeniem określonym umową. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wymienione materiały, elementy, podzespoły wynosi min. 3 miesiące, jednak nie mniej niż oferuje producent. | TAK, Podać |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał czynności w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia są wliczone w koszt przeglądu. | TAK |  |
|  | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów. | TAK |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu, w przypadku nieprzewidzianej awarii sprzętu lub jego wycofania z użytku. | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do: |  |  |  |
|  | potwierdzenia wykonania prac w raporcie serwisowym, potwierdzonych podpisem użytkownika sprzętu z określeniem terminu następnego przeglądu, w którym Wykonawca poda nazwę, numer seryjny sprzętu, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego w której sprzęt jest używany, zakres zrealizowanych czynności i datę wykonania przeglądu oraz termin następnego przeglądu. | TAK |  |
|  | dostarczenia na wezwanie Zamawiającego po wykonanym przeglądzie kopii świadectw kalibracji/wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych i/lub wzorców kalibracyjnych wykorzystanych do wykonania przeglądu, | TAK |  |
|  | dołączenia do faktury oryginałów raportu serwisowego z wynikami przeprowadzonych pomiarów, | TAK |  |
|  | wypełnienia paszportu technicznego sprzętu | TAK |  |
|  | W przypadku braku paszportu technicznego sprzętu, Wykonawca założy taki paszport. Wynagrodzenie za założenie paszportu technicznego uwzględnia wynagrodzenie określone umową. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub nieprzydatności sprzętu do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego, stanowiącego dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. | TAK |  |
|  | W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności, przedstawieniem kosztów naprawy (oferta cenowa) oraz umieszczenie na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji : „urządzenie niesprawne – nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | TAK |  |
|  | Wykonawca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. Kodeks cywilny ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania przeglądu technicznego sprzętu. | TAK |  |
| Informacje dodatkowe: |  |  |  |
|  | podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów sprzętu, dopuszczających go do użytkowania; | TAK |  |
|  | Sprzęt kontrolno-pomiarowy musi posiadać ważne certyfikaty legalizacji/kalibracji/wzorcowania. | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę